编号：B17005

核技术利用建设项目

使用Ⅱ、Ⅲ类医用射线装置项目

环境影响报告表

（报审本）

山西医科大学第二医院

2017年 3 月

环境保护部监制

核技术利用建设项目

使用Ⅱ、Ⅲ类医用射线装置项目

环境影响报告表

建设单位名称：山西医科大学第二医院

建设单位法人代表（签名或签章）：

通讯地址：太原市五一路382号

邮政编码：030001               联系人：陈海钢

电子邮箱：nw070390@163.com    联系电话：13753158581

表1 项目基本情况

| 建设项目名称 | 使用Ⅱ、Ⅲ类医用射线装置项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山西医科大学第二医院 |
| 法人代表 | 李保 | 联系人 | 陈海钢 | 联系电话 | 13753158581 |
| 注册地址 | 太原市杏花岭区五一路382号 |
| 项目建设地点 | 山西医科大学第二医院 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设项目总投资 （万元） | 2200 | 项目环保投资 （万元） | 150 | 投资比例（环保投资/总投资） | 6.8% |
| 项目性质 | □新建 □改建 (扩建 □其它 | 占地面积（m2） | 1000 |
| 应 用 类 型 | 放射源 | □销售 | □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |
|  |  | □使用 | □Ⅰ类（医疗使用） □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |
|  | 非密封放射 性物质 | □生产 | □制备PET用放射性药物 |
|  |  | □销售 | / |
|  |  | □使用 | □乙 □丙 |
|  | 射线装置 | □生产 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  |  | □销售 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  |  | (使用 | (Ⅱ类(Ⅲ类 |
|  | 其他 |  |
| 项目概述 山西医科大学第二医院（山西医科大学第二临床医学院、山西红十字医院）创建于1919年，是山西省医疗卫生事业的发源地，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等医院，是山西省医疗服务、医学教育中心基地之一。具体地理位置见附图1。 北京中咨华宇环保技术有限公司对山西医科大学第二医院新建住院楼建设项目进行了环境影响评价，并于 2014 年5 月16日取得了该项目的《山西省环保厅关于山西医科大学第二医院新建住院楼建设项目环境影响评价文件批复》（晋环函[2014]587 号，见附件二）。该环评包含了该项目施工期的环境影响评价，包含了基建部分，未对运营期的辐射环境影响进行评价，因此本环评重新对其进行评价，目前医院建设项目已建设完成，现拟对DSA机房进行屏蔽防护施工。 该院于2012年6月16日换领了辐射安全许可证(晋环辐证[00204])，辐射安全许可证复印件见附件三。辐射安全许可证上登记的种类和范围为：使用Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅴ类放射源；乙级、丙级非密封放射性物质工作场所；使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置。 为了满足临床治疗和诊断的需要，该院本次新增4台血管造影机，属于Ⅱ类医用射线装置。新增2台移动X线机、2台C形臂移动X线机，1台胃肠造影机，1台500排CT，4台DR， 属于III类医用射线装置。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，该单位使用Ⅱ类医用射线装置项目须进行辐射环境影响评价，编制环境影响报告表。 本次环评新增4台Ⅱ类血管造影机置拟安置于新建综合住院楼2层东侧。医院平面布置图见附图2。新建综合住院楼2层东侧平面图见附图3。 本次环评新增2台移动X线机全院移动使用，无固定机房。新增2台III类移动C型臂X线机位于三病区九层手术室内使用，楼上十层为示教室，楼下八层为手术部。三病区九层手术部的平面示意见附图4。新增1台胃肠造影机，1台500排CT，4台DR，拟安置于新建综合住院楼2层西侧，新建综合住院楼2层西侧平面图见附图5。 山西医科大学第二医院委托我公司承担该医院使用Ⅱ、Ⅲ类医用射线装置项目环境影响评价工作。我单位组织专业技术人员到现场进行调查、踏勘和资料收集，结合项目特点、性质、规模和环境状况，并按照《辐射环境管理导则-核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2006）的要求，编制完成了该项目的辐射环境影响报告表。 |

表2 放射源

| 序号 | 核素名称 | 总活度（Bq）/ 活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90Sr | 1.48E+9*1 | Ⅴ | 使用 | 治疗 | 核医学科治疗室 | 核医学科源库 | 晋辐验监（2009）第0360号 |
| 2 | 60Co | 1.85E+11*3 | Ⅲ | 使用 | 治疗 | 后装机房 | 后装机内 | 晋辐验监（2014）第109号 |
| 3 | 60Co | 7.09E+12*1 | II | 使用 | 治疗 | 伽玛刀机房 | OUR-XGD旋转式头部伽玛刀内 | 晋辐验监（2009）第0360号 |
| 4 | 60Co | 6.89E+12*1 | Ⅱ | 使用 | 治疗 | 伽玛刀机房 | OUR-XGD旋转式头部伽玛刀内 | 晋辐验监（2009）第0360号 |
| 5 | 60Co | 6.79E+12*1 | Ⅱ | 使用 | 治疗 | 伽玛刀机房 | OUR-XGD旋转式头部伽玛刀内 | 晋辐验监（2009）第0360号 |
| 6 | 60Co | 7.03E+12*3 | Ⅱ | 使用 | 治疗 | 伽玛刀机房 | OUR-XGD旋转式头部伽玛刀内 | 晋辐验监（2009）第0360号 |
| 7 | 60Co | 7.19E+12*1 | Ⅱ | 使用 | 治疗 | 伽玛刀机房 | OUR-XGD旋转式头部伽玛刀内 | 晋辐验监（2009）第0360号 |
| 8 | 60Co | 6.86E+12*6 | Ⅱ | 使用 | 治疗 | 伽玛刀机房 | OUR-XGD旋转式头部伽玛刀内 | 晋辐验监（2009）第0360号 |
| 9 | 60Co | 6.93E+12*1 | Ⅱ | 使用 | 治疗 | 伽玛刀机房 | OUR-XGD旋转式头部伽玛刀内 | 晋辐验监（2009）第0360号 |
| 10 | 60Co | 6.99E+12*8 | Ⅱ | 使用 | 治疗 | 伽玛刀机房 | OUR-XGD旋转式头部伽玛刀内 | 晋辐验监（2009）第0360号 |
| 11 | 60Co | 7.06E+12*2 | Ⅱ | 使用 | 治疗 | 伽玛刀机房 | OUR-XGD旋转式头部伽玛刀内 | 晋辐验监（2009）第0360号 |
| 12 | 60Co | 7.13E+12.2 | Ⅱ | 使用 | 治疗 | 伽玛刀机房 | OUR-XGD旋转式头部伽玛刀内 | 晋辐验监（2009）第0360号 |
| 13 | 60Co | 6.96E+12*4 | Ⅱ | 使用 | 治疗 | 伽玛刀机房 | OUR-XGD旋转式头部伽玛刀内 | 晋辐验监（2009）第0360号 |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

表3 非密封放射性物质

| 序号 | 核素名称 | 理化 性质 | 活动 种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99mTc | 液体 | 使用 | 1.11×1011 | 1.11×108 | 2.22×1012 | 诊断 | 很简单 | 核医学科（乙级） | 分源室 |
| 2 | 131I | 液体 | 使用 | 3.7×1010 | 3.7×108 | 7.4×1012 | 治疗 | 很简单 | 核医学科（乙级） | 源库 |
| 3 | 153Sm | 液体 | 使用 | 1.11×1010 | 1.11×108 | 2.22×1012 | 诊断 | 很简单 | 核医学科（乙级） | 源库 |
| 4 | 32P | 液体 | 使用 | 4.81×1010 | 4.81×108 | 9.62×1012 | 诊断 | 很简单 | 核医学科（乙级） | 源库 |
| 5 | 125I | 液体 | 使用 | 1.48×108 | 1.48×106 | 2.96×1010 | 诊断 | 很简单 | 核医学科（乙级） | 源库 |
| 6 | 89Sr | 液体 | 使用 | 3.7×109 | 3.7×107 | 7.4×1011 | 治疗 | 很简单 | 核医学科（乙级） | 源库 |
| 7 | 18F | 液体 | 使用 | 7.4×109 | 7.4×106 | 1.48×1011 | 诊断 | 很简单 | 核医学科（乙级） | 源库 |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。

表4 射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大 能量（Mev） | 额定电流（mA）/ 剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用直线加速器 | Ⅱ | 1 | Elekta compact | 电子 | 6MeV | 180 | 放疗科 地下一层 | 治疗 | 晋辐环监（2012） 第031号 |

（二）X射线机（现已环评验收的射线装置为27台，本次为4台Ⅱ类医用X射线机）

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板数字化X线摄影机 | Ⅲ | 1 | VR/T | 150 | 800 | 诊断 | 体检中心 | 晋辐环监（2009）第0360号 |
| 2 | 平板数字化X线摄影机 | Ⅲ | 1 | TH | 150 | 800 | 诊断 | 三病区一层一照 | 晋辐环监（2009）第0360号 |
| 3 | 平板数字化X线摄影机 | Ⅲ | 1 | TH双板 | 150 | 800 | 诊断 | 三病区一层二照 | 晋辐环监（2009）第0360号 |
| 4 | 平板数字化乳腺摄影机 | Ⅲ | 1 | 2000D | 30 | 100 | 诊断 | 影像楼二层乳腺摄影室 | 晋辐环监（2009）第0360号 |
| 5 | 双能X线骨密度仪 | Ⅲ | 1 | Discovery | 140 | 10 | 诊断 | 影像楼二层骨密度室 | 晋辐环监（2009）第0360号 |
| 6 | 移动X线机 | Ⅲ | 1 | F100 | 120 | 100 | 诊断 | 放射科移动使用 | 晋辐环监（2009）第0360号 |
| 7 | 16排螺旋 CT机 | Ⅲ | 1 | Lightspeed 16 | 140 | 835 | 诊断 | 影像楼二层 | 晋辐环监（2009）第0360号 |
| 8 | SPECT单光子断层扫描机 | Ⅲ | 1 | VG5 | 400 | 5 | 诊断 | 影像楼五层ECT机房 | 晋辐环监（2009）第0360号 |
| 9 | 移动X线机 | Ⅲ | 1 | F100型 | 100 | 100 | 诊断 | 骨科病房 | 晋辐环监（2009）第0360号 |
| 10 | X线模拟定位机 | Ⅲ | 1 | BL-3 | 250 | 500 | 诊断 | 放疗科 | 晋辐环监（2009）第0360号 |
| 11 | 血管造影机（DSA） | Ⅱ | 1 | PHILIPS FD20 | 125 | 800 | 治疗 | 影像楼一层介入照射室 | 晋辐环监（2009）第0360号 |
| 12 | 平板数字化X线摄影机 | Ⅲ | 1 | DIGITALDIAGNOSTR2.0单板 | 150 | 900 | 诊断 | 影像楼三层第一照射室 | 晋辐环监（2009）第031号 |
| 13 | 平板数字化X线摄影机 | Ⅲ | 1 | DIGITALDIAGNOSTR2.0双板 | 150 | 900 | 诊断 | 影像楼三层第二照射室 | 晋辐环监（2009）第031号 |
| 14 | 数字胃肠机 | Ⅲ | 1 | Safire17 | 150 | 1000 | 诊断 | 影像楼三层 | 晋辐环监（2009）第031号 |
| 15 | 500排CT | Ⅲ | 1 | Discovery750 HD | 140 | 835 | 诊断 | 影像楼四层 | 晋辐环监（2009）第031号 |
| 16 | 全景X线机 | Ⅲ | 1 | Planmecapraline | 80 | 12 | 诊断 | 口腔科门诊 | 晋辐环监（2009）第031号 |
| 17 | 口腔成像X线机 | Ⅲ | 1 | Planmeca Intra | 70 | 8 | 诊断 | 口腔科门诊 | 晋辐环监（2009）第031号 |
| 18 | 手提式X线 透视仪 | Ⅲ | 1 | BJI-1 K1型 | 75 | 0.5 | 诊断 | 骨科家庭病房 | 晋辐环监（2009）第031号 |
| 19 | C型臂X线机 | Ⅲ | 1 | JZ06 | 120 | 62.5 | 诊断 | 3号楼院手术室 | 晋辐环监（2009）第031号 |
| 20 | C型臂X线机 | Ⅲ | 1 | JZ06 | 120 | 62.5 | 诊断 | 3号楼院手术室 |  |
| 21 | C型臂X线机 | Ⅲ | 1 | JZ06 | 120 | 62.5 | 诊断 | 3号楼院手术室 |  |
| 22 | C型臂X线机 | Ⅲ | 1 | JZ06 | 120 | 62.5 | 诊断 | 3号楼院手术室 |  |
| 23 | 4排螺旋CT | Ⅲ | 1 | 东芝TSX-021B | 135 | 450 | 诊断 | 急诊CT室一层 | 晋辐环监（2012）第031号 |
| 24 | 移动C型臂 | Ⅲ | 1 | ARCADISORBIC 3D | 110 | 23 | 诊断 | 3号楼院手术室 | 已环评 |
| 25 | DSA | Ⅱ | 1 | ALLura Xper FD20 | 125 | 1250 | 治疗 | 影像楼四层DSA机房 |  |
| 26 | SPECT/CT | Ⅲ | 1 | DiscoveryNM/CT 670 | 140 | 380 | 诊断 | 影像楼五层核医学科 |  |
| 27 | CT机 | Ⅲ | 1 | Revolution CT | 140 | 635 | 诊断 | 1号住院楼2层 |  |
| 28 | 血管造影机1 | Ⅱ | 1 | UNIQ FD10 | 125 | 1000 | 治疗 | 1号住院楼2层 | 本次环评 |
| 29 | 血管造影机2 | Ⅱ | 1 | UNIQ FD20 | 125 | 1000 | 治疗 | 1号住院楼2层 | 本次环评 |
| 30 | 血管造影机3 | Ⅱ | 1 | 未定 | 125 | 1250 | 治疗 | 1号住院楼2层 | 本次环评 |
| 31 | 血管造影机4 | Ⅱ | 1 | ALLura Xper FD20 | 125 | 1250 | 治疗 | 1号住院楼2层 | 本次环评 |
| 32 | 移动X线机1 | Ⅲ | 1 | PX-2000 | 150 | 200 | 诊断 | 全院移动使用 | 本次环评 |
| 33 | 移动X线机2 | Ⅲ | 1 | PX-2000 | 150 | 200 | 诊断 | 全院移动使用 | 本次环评 |
| 34 | C形臂 移动X光机1 | Ⅲ | 1 | JZ08 | 120 | 10 | 诊断 | 3号住院楼手术室 | 本次环评 |
| 35 | C形臂 移动X光机2 | Ⅲ | 1 | JZ08 | 120 | 10 | 诊断 | 3号住院楼手术室 | 本次环评 |
| 36 | 数字胃肠机 | Ⅲ | 1 | 未定 | 150 | 1000 | 诊断 | 1号住院楼2层 | 本次环评 |
| 37 | 500排CT | Ⅲ | 1 | 未定 | 140 | 835 | 诊断 | 1号住院楼2层 | 本次环评 |
| 38 | DR | Ⅲ | 4 | 未定 | 150 | 900 | 诊断 | 1号住院楼2层 | 本次环评 |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源。

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（μA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |

表5 废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素 名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放 总量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

- 含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m3）和活度（Bq）。

表6 评价依据

| 法规 文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月）； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年10月）； （4）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（2005年12月）； （5）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2006年03月）。 |
| --- | --- |
| 技术 标准 | （1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （2）《医疗照射放射防护基本要求》（GBZ179-2006）； （3）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）； （4）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2016）； （5）《射线装置分类办法》（国家环保总局令2006第26号）； （6）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）； （7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令 第33号）； （8）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）。 |
| 其他 | （1） 委托合同。 （2）医院提供防护情况的相关资料。 |

表7 保护目标与评价标准

7.1 评价范围 本次评价范围为：根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016），射线装置应用项目的评价范围为场所实体屏蔽物边界外50m范围。

7.2 保护目标 据调查，项目周边未发现有价值的自然景观和稀有动植物物种等需要特殊保护的对象。项目所在地水电气等市政配套设施完善，医院地理位置图见附图1，医院总平面布置图见附图 2。 本次环评的4台血管造影机安装在新建综合住院楼二层，门诊楼北侧为消防通道，南侧为停车场，西侧为医院的图书馆和后勤楼，东侧为停车场；1号住院楼北侧为院区、南侧为停车场，西侧为兴隆巷，东侧为停车场。 评价范围内主要环境敏感点统计见表 7.1，表7.2，表7.3，表7.4，表7.5。 表7.1 血管造影机1机房周围敏感目标统计表 机房 方向 相邻场所 敏感目标 污染情况 血管造影机1 东墙 控制室 辐射工作人员 X射线 南墙 走廊 公众成员和工作人员 X射线 西墙 护士站 辐射工作人员 X射线 北墙 设备间 导管间 辐射工作人员 X射线 屋顶 检验室 公众成员和工作人员 X射线 地板 药房 公众成员和工作人员 X射线 表7.2 血管造影机2机房周围敏感目标统计表 机房 方向 相邻场所 敏感目标 污染情况 血管造影机2 东墙 设备间 导管间 辐射工作人员 X射线 南墙 走廊 公众成员和工作人员 X射线 西墙 控制室 设备间 辐射工作人员 X射线 北墙 走廊 公众成员和工作人员 X射线 屋顶 检验室 公众成员和工作人员 X射线 地板 药房 公众成员和工作人员 X射线 表7.3 血管造影机3机房周围敏感目标统计表 机房 方向 相邻场所 敏感目标 污染情况 血管造影机3 东墙 设备间 导管间 辐射工作人员 X射线 南墙 室外 公众成员和工作人员 X射线 西墙 控制室 辐射工作人员 X射线 北墙 走廊 公众成员和工作人员 X射线 屋顶 检验室 公众成员和工作人员 X射线 地板 药房 公众成员和工作人员 X射线 表7.4 血管造影机4机房周围敏感目标统计表 机房 方向 相邻场所 敏感目标 污染情况 血管造影机4 东墙 操作间 辐射工作人员 X射线 南墙 室外 公众成员和工作人员 X射线 西墙 设备间 导管间 辐射工作人员 X射线 北墙 走廊 公众成员和工作人员 X射线 屋顶 检验室 公众成员和工作人员 X射线 地板 药房 公众成员和工作人员 X射线 表7.5 CT、DR、数字胃肠机机房周围敏感目标统计表 机房 方向 相邻场所 敏感目标 污染情况 CT、 DR、 数字胃肠机 北墙/南墙 操作间 辐射工作人员 X射线 东墙/西墙 注射室 候诊室 其他机房 病人、公众成员和工作人员 X射线 南墙/北墙 走廊 公众成员和工作人员 X射线 屋顶 病理科 公众成员和工作人员 X射线 地板 大厅及收费 公众成员和工作人员 X射线 新增2台移动X线机、2台C形臂移动X线机的周围敏感目标为病患人员及辐射工作人员、公众成员。

7.3 评价标准 本环评根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013），并按照辐射防护最优化原则，提出本项目的个人有效剂量约束值和剂量率限值，正常运行状态下剂量管理目标限值详见表7.6。 表7.6 剂量管理目标限值 （1）个人有效剂量约束值 职业人员 公众 ①介入治疗医师有效剂量为5mSv/a； ②介入控制室操作人员为2mSv/a。 ③Ⅲ类医用射线装置职业人员2mSv/a。 0.1mSv/a （2）剂量率约束值 机房屏蔽墙外、防护门口0.3m 处的剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h。

表8 环境质量和辐射现状

环境质量和辐射现状 8.1 项目地理位置 山西医科大学第二医院区位于太原市五一路382号，地理位置图见附图1，医院平面布置见图见附图2。 8.2 评价区辐射环境质量现状监测 2017年3月，我司委托山西佰奥环境检测中心有限公司对该院评价区内环境贯穿辐射剂量率进行监测。 8.2.1 监测内容 评价区内环境贯穿辐射剂量率。 8.2.2 贯穿辐射剂量率监测布点 分别以各新增射线装置机房为中心，机房四周、楼上、楼下各布一个点位。 8.2.3 监测仪器 环境贯穿辐射剂量率监测使用AT1117M型X、γ辐射剂量率仪。 8.2.4 监测方法 环境γ辐射剂量率监测方法按HJ/T61-2001辐射环境监测技术规范进行。 8.2.5 质量保证措施 （1）使用的仪器经中国辐射防护研究院校准，确保监测数据的准确、可靠。 （2）严格按照操作规程操作监测仪器，并认真做好记录，专人负责质量保证及核查检查工作。 （3）监测数据处理按《辐射环境监测技术规范》要求进行。 8.3 数据处理 监测数据处理按照《辐射环境监测技术规范》进行，每个监测点读取10个数据，取其算术平均值，并用仪器刻度因子进行修正以后，作为该点的监测数据。 8.4 辐射环境质量现状评价 该单位拟用射线装置周围环境贯穿辐射剂量率监测结果见下表8.1。 表8.1 射线装置机房四周环境贯穿辐射剂量率监测结果 单位：nSv/h 序号 房间 监测点位 本底监测值 1 血管造影系统1 机房中央 102.5 2 控制间 100.8 3 西墙表面0.3m处 101.1 续表8.1 射线装置机房四周环境贯穿辐射剂量率监测结果 单位：nSv/h 序号 房间 监测点位 本底监测值 4 血管造影系统1 北墙表面0.3m处 100.4 5 南墙表面0.3m处 102.7 6 楼上 100.2 7 楼下 102.0 8 血管造影系统2 机房中央 机房中央 9 控制间 控制间 10 北墙表面0.3m处 北墙表面0.3m处 11 南墙表面0.3m处 南墙表面0.3m处 12 东墙表面0.3m处 东墙表面0.3m处 13 楼上 楼上 14 楼下 楼下 15 血管造影系统3 机房中央 101.3 16 控制间 100.8 17 北墙表面0.3m处 102.7 18 东墙表面0.3m处 100.8 19 楼上 100.2 20 楼下 102.0 21 血管造影系统4 机房中央 102.9 22 控制间 100.8 23 西墙表面0.3m处 102.7 24 北墙表面0.3m处 101.1 25 楼上 100.2 26 楼下 102.0 表8.2 移动X光机使用范围环境贯穿辐射剂量率监测结果 单位：nGy/h 序号 位置 监测点位 监测值 1 新建综合住院楼 综合住院楼1层 102 2 综合住院楼2层 103 3 综合住院楼3层 100 续表8.2 移动X光机使用范围环境贯穿辐射剂量率监测结果 单位：nGy/h 序号 位置 监测点位 监测值 4 三病区 9层手术室 走廊1 71 5 走廊2 70 6 手术室1中央 65 7 手术室2中央 66 8 手术室3中央 65 9 手术室4中央 68 10 手术室5中央 67 11 手术室6中央 72 12 手术室7中央 75 13 手术室8中央 69 14 手术室9中央 71 小结：该医院拟用射线装置各机房周围环境质量现状环境贯穿辐射剂量率监测值在（65～102.9）nSv/h之间，属于太原市天然本底水平。监测报告见附件六。

表9 项目工程分析与源项

9.1 工艺设备和工艺分析 9.1.1数字减影血管造影（DSA）工作原理 X射线装置主要由X射线管和高压电源组成。X射线管由安装在真空玻璃壳中的阴极和阳极组成。阴极是钨制灯丝，它装在聚焦杯中。当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，而聚焦杯使这些电子聚集成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。 靶体一般采用高原子序数的难熔金属制成。高电压加在X射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度，这些高速电子到达靶面为靶所突然阻挡从而产生X射线。成像装置是用来采集透过人体的X线信号的，由于人体各部组织、器官密度不同，对X线的衰减程度各不一样，成像装置根据接收到的不同信号，通过荧光屏或影像增器、计算机、摄像机（对影像增器的图像进行一系列扫描，再经过模/数-数/模转换）等方式进行成像。 数字减影血管造影（DSA）是利用影像增强器将透过人体后已衰减的未造影图像的X线信号增强，再用高分辨率的摄像机对增强后的图像作一系列扫描。扫描本身就 是把整个图像按一定的矩阵分成许多小方块，即象素。所得到的各种不同的信息经模数(A/D)转换成不同值的数字信号，然后存储起来。再把造影图像的数字信息与未造影图像的数字信息相减，所获得的不同数值的差值信号，经数/模(D/A)转制成各种不同的灰度等级，在监视器上构成图像。由此，骨骼和软组织的影像被消除，仅留下含有造影剂的血管影像，从而大大提高血管的分辨率。 9.1.2 数字减影血管造影（DSA）系统组成 （1）Gantry，俗称“机架”或“C 型臂”，由“L”臂、PIVOT、“C”臂组成， 同时还包括了数字平板探测器、球管、束光器等部件。Gantry 的机械运动由床旁控制 器控制，如机架各方向旋转、探测器的上下运动。 （2）专业手术床，通过床旁控制器控制床的上下升降，以及前后、左右的水平移动。在手术床的下方，安装有 Detector Power Supply，它是为数字平板探测器提供5组直流电压，从而使数字平板能够正常工作。 以上两个大部件都是由Position 机柜总体控制，控制运动的电路板、交/直流电源、继电器等电路元器件都在该机柜中。 （3）Atlas机柜，该机柜由 DL(Digital Leader，它从RTAC接收‘干净’的图像，存储并显示在监视器上，DL用过算法对图像进行处理并允许用户浏览病人信息，回放图像，通过 DICOM 传输协议传到网络上，如支持DICOM 的打印机、PACS 系统、 图像后处理工作站等设备)、RTAC（Real Time Acquisition Controller，获取并预处理图像，然后发送给DL；通过控制病人接收剂量优化图像质量）、JEDI（发生器，控 制球管的曝光）构成。 （4）球管和数字平板探测器分别通过各自的水冷机控制温度；平板的工作环境温度为 25－35℃。 （5）VCIM 控制台发出曝光请求→JEDI 发生器→控制球管曝光，X射线由球管发出，通过球管上方的束光器控制视野打在数字平板探测器表面，平板上的碘化铯闪光剂接收X射线并转化为可见光，再由光电二极管将可见光转化为电荷（数字信号），发送给 RTAC→RTAC 对图像预处理→DL 通过算法对图像处理，处理过后的图像显示在监视器上，操作间左监为实时图像，右监为参考图像。 DSA 数字减影血管造影（DSA）系统见图 9.1。 图 9.1 数字减影血管造影（DSA）系统 9.1.3数字减影血管造影（DSA）操作流程 医院开展的介入手术有：动脉介入治疗、静脉介入治疗、门脉系统介入治疗、心脏介入治疗、冠脉介入治疗、脑和脊髓血管介入治疗。以脑动脉瘤患者微弹簧圈栓塞治疗为例，DSA 的减影大致程序如下： 患者到介入手术室→对邻近照射野的敏感器官和组织采取屏蔽防护→其它人员退出手术室关闭铅门→对准手术部位→摄影或透视→手术完毕→推患者出介入机房。 9.1.4 污染因子 数字减影血管造影（DSA）为X射线装置，由X射线装置的工作原理可知，电子枪产生的电子经过加速后，高能电子束与靶物质相互作用时将产生轫致辐射，即X射线，其最大能量为电子束的最大能量。本项目的 DSA 在非治疗状态下不产生射线，只有在开机并处于出线状态时才会发出X射线，X射线是随机器的开、关而产生和消失。由于射线能量较低，不必考虑感生放射性问题。 另外X线与空气作用，可以使气体分子或原子电离、激发，产生臭氧和氮氧化物，污染工作场所。臭氧和氮氧化物是一种对人体健康有害的气体，消除有害气体对诊断室的影响，关键在于加强室内通风。数字减影血管造影（DSA）输出X线输出功率低，剂量小，光子能量低，产生臭氧和氮氧化物量极少，一般采用空 调可满足X线室通风换气需要。 DSA 在运行时均采用实时成像系统，不洗片，无其它废气、 废水和固体废弃物产生。因此，在开机期间，X射线是污染环境的主要因子。 9.1.5 工作负荷 根据医院提供的资料，预计 DSA 全年接待病人约2000人次，其工作负荷情况见表 9.1。 表 9.1 DSA 使用场所及工作负荷 设备名称 工作场所 工作内容 年诊断人次数 每人次所需时间 年有效开机时间 DSA 2F介入室 介入诊疗 2000 20min 600h 9.1.6 其他Ⅲ类医用X射线装置 （1）X射线装置的工作原理 项目使用的CT与其他X光机属于医用Ⅲ类X射线装置，主要由X射线管、高压电源等组成。X射线管由安装在真空玻璃壳中的阴极和阳极组成。高电压加在X射线管的两极之间，使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度，这些高速电子到达靶面突然受阻，其动能部分转变为辐射能，以X射线的形式放出。医用X射线装置就是利用X射线对人体不同组织穿透力不同的原理，进行诊断。 （2）操作流程 依据X线检查单→核对摄影部位→确定投照条件→患者摆位→关闭铅门→曝光→病人离开。 9.2 污染源项描述 通过以上分析可知，血管造影机及其他X射线装置随机器的开机或关机，X射线产生或消失，开机时的X射线是污染环境的主要因子，污染途径为外照射。

表10 辐射安全与防护

10.1 项目安全设施 10.1.1 工程概况 本次环评新增4台Ⅱ类血管造影机置拟安置于新建综合住院楼2层东侧。医院平面布置图见附图2。新建综合住院楼2层东侧平面图见附图3。 本次环评新增2台移动X线机全院移动使用，无固定机房。新增2台III类移动C型臂X线机位于三病区九层手术室内使用，楼上十层为示教室，楼下八层为手术部。三病区九层手术部的平面示意见附图4。新增1台胃肠造影机，1台CT，4台DR，拟安置于新建综合住院楼2层西侧。新建综合住院楼2层西侧平面图见附图5。 10.1.2 屏蔽情况 （1）射线装置机房平面布置 血管造影机1位于新建综合住院楼二层，机房长为7.8m，宽为7.5m，面积为58.5m2； 血管造影机2位于新建综合住院楼二层，机房长为7.5m，宽为7.3m，面积为54.7m2； 血管造影机3位于新建综合住院楼二层，机房长为7.5m，宽为6.9m，面积为51.8m2； 血管造影机4位于新建综合住院楼二层，机房长为7.5m，宽为7.5m，面积为56.3m2 CT机房位于新建综合住院楼二层，机房长为7.7m，宽为5.0m，面积为38.5m2； 数字胃肠机房位于新建综合住院楼二层，机房长为7.7m，宽为5.5m，面积为42.35m2； DR1机房位于新建综合住院楼二层，机房长为7.7m，宽为4.0m，面积为30.8m2； DR2机房位于新建综合住院楼二层，机房长为7.7m，宽为4.7m，面积为36.19m2； DR3机房位于新建综合住院楼二层，机房长为7.3m，宽为4.0m，面积为29.2m2； DR4机房位于新建综合住院楼二层，机房长为7.3m，宽为4.0m，面积为29.2m2。 （2）机房周围环境及屏蔽情况表 表10.1 血管造影机1机房周围环境及屏蔽情况表 机房 屏蔽位置 相邻场所 屏蔽层厚度mm 射线情况 血管造影机1 东墙 控制室 240mm实心砖墙+30mm硫酸钡水泥 （相当于3mm铅当量） 散射 南墙 走廊 散射 西墙 护士站 散射 北墙 设备间 导管间 散射 续表10.1 血管造影机1机房周围环境及屏蔽情况表 机房 屏蔽位置 相邻场所 屏蔽层厚度mm 射线情况 血管造影机1 屋顶 检验室 100mm厚钢筋混凝土 +10mm厚水泥砂浆+20mm厚C25砼 +35mm厚硫酸钡水泥 （相当于4mm铅当量） 散射 地板 药房 120mm厚钢筋混凝土 +35mm厚硫酸钡水泥 +80mm厚C25砼 散射 医生通道 防护门 控制室 设备间 4mm铅当量的铅防护门 散射 病人通道 防护门 走廊 4mm铅当量的铅防护门 散射 观察窗 控制室 设备间 4mm铅当量的铅玻璃 散射 表10.2 血管造影机2机房周围环境及屏蔽情况表 机房 屏蔽位置 相邻场所 屏蔽层厚度mm 射线情况 血管造影机2 东墙 设备间 导管间 240mm实心砖墙+30mm硫酸钡水泥 （相当于3mm铅当量） 散射 南墙 走廊 散射 西墙 控制室 设备间 散射 北墙 走廊 散射 屋顶 检验室 100mm厚钢筋混凝土 +10mm厚水泥砂浆+20mm厚C25砼 +35mm厚硫酸钡水泥 （相当于4mm铅当量） 散射 地板 药房 120mm厚钢筋混凝土 +35mm厚硫酸钡水泥 +80mm厚C25砼 散射 医生通道防护门 控制室 设备间 4mm铅当量的铅防护门 散射 病人通道防护门 走廊 4mm铅当量的铅防护门 散射 观察窗 控制室 设备间 4mm铅当量的铅玻璃 散射 表10.3 血管造影机3机房周围环境及屏蔽情况表 机房 屏蔽位置 相邻场所 屏蔽层厚度mm 射线情况 血管造影机3 东墙 设备间 导管间 240mm实心砖墙 +30mm硫酸钡水泥 （相当于3mm铅当量） 散射 南墙 室外 散射 续表10.3 血管造影机3机房周围环境及屏蔽情况表 机房 屏蔽位置 相邻场所 屏蔽层厚度mm 射线情况 西墙 控制室 散射 北墙 走廊 散射 屋顶 检验室 100mm厚钢筋混凝土 +10mm厚水泥砂浆+20mm厚C25砼 +35mm厚硫酸钡水泥 （相当于4mm铅当量） 散射 血管造影机3 地板 药房 120mm厚钢筋混凝土 +35mm厚硫酸钡水泥 +80mm厚C25砼 散射 医生通道防护门 控制室 设备间 4mm铅当量的铅防护门 散射 病人通道防护门 走廊 4mm铅当量的铅防护门 散射 观察窗 控制室 4mm铅当量的铅玻璃 散射 表10.4 血管造影机4机房周围环境及屏蔽情况表 机房 屏蔽位置 相邻场所 屏蔽层厚度mm 射线情况 血管造影机4 东墙 操作间 240mm实心砖墙 +30mm硫酸钡水泥 （相当于3mm铅当量） 散射 南墙 室外 散射 西墙 设备间 导管间 散射 北墙 走廊 散射 屋顶 检验室 100mm厚钢筋混凝土 +10mm厚水泥砂浆+20mm厚C25砼 +35mm厚硫酸钡水泥 （相当于4mm铅当量） 散射 地板 药房 120mm厚钢筋混凝土 +35mm厚硫酸钡水泥 +80mm厚C25砼 散射 医生通道防护门 控制室 设备间 4mm铅当量的铅防护门 散射 病人通道防护门 走廊 4mm铅当量的铅防护门 散射 观察窗 控制室 设备间 4mm铅当量的铅玻璃 散射 表10.5 CT室机房周围环境及屏蔽情况表 机房 屏蔽位置 相邻场所 屏蔽层厚度mm 射线情况 CT 东墙 DR室 240mm实心砖墙 +40mm硫酸钡水泥 （相当于4mm铅当量） 散射 南墙 走廊 散射 北墙 操作间 散射 西墙 设备间 导管间 200mm加气块墙体++40mm硫酸钡水泥+3mm铅板 （相当于4mm铅当量） 散射 屋顶 病理科 120mm厚钢筋混凝土 +4mm厚铅板 （相当于4mm铅当量） 散射 地板 收费大厅 120mm厚钢筋混凝土 +35mm厚硫酸钡水泥 （相当于4mm铅当量） 散射 医生通道防护门 控制室 4mm铅当量的铅防护门 散射 病人通道防护门 走廊 4mm铅当量的铅防护门 散射 观察窗 控制室 4mm铅当量的铅玻璃 散射 表10.6 数字胃肠机机房周围环境及屏蔽情况表 机房 屏蔽位置 相邻场所 屏蔽层厚度mm 射线情况 数字胃肠机 东墙 电气井道 240mm实心砖墙 +40mm硫酸钡水泥 （相当于4mm铅当量） 散射 南墙 走廊 散射 西墙 DR室 散射 北墙 操作室 散射 屋顶 病理科 120mm厚钢筋混凝土 +4mm厚铅板 （相当于4mm铅当量） 散射 地板 收费大厅 120mm厚钢筋混凝土 +35mm厚硫酸钡水泥 （相当于4mm铅当量） 散射 医生通道防护门 控制室 4mm铅当量的铅防护门 散射 病人通道防护门 走廊 4mm铅当量的铅防护门 散射 观察窗 控制室 4mm铅当量的铅玻璃 散射 表10.7 DR机房1周围环境及屏蔽情况表 机房 屏蔽位置 相邻场所 屏蔽层厚度mm 射线情况 DR1 东墙 DR2室 240mm实心砖墙 +40mm硫酸钡水泥 （相当于4mm铅当量） 散射 南墙 走廊 散射 西墙 CT室 散射 北墙 操作间 散射 屋顶 病理科 120mm厚钢筋混凝土 +4mm厚铅板 （相当于4mm铅当量） 散射 地板 收费大厅 120mm厚钢筋混凝土 +35mm厚硫酸钡水泥 （相当于4mm铅当量） 散射 医生通道防护门 控制室 4mm铅当量的铅防护门 散射 病人通道防护门 走廊 4mm铅当量的铅防护门 散射 观察窗 控制室 4mm铅当量的铅玻璃 散射 表10.8 DR机房2周围环境及屏蔽情况表 机房 屏蔽位置 相邻场所 屏蔽层厚度mm 射线情况 DR2 东墙 数字胃肠机室 240mm实心砖墙 +40mm硫酸钡水泥 （相当于4mm铅当量） 散射 南墙 走廊 散射 西墙 DR1室 散射 北墙 操作间 散射 屋顶 病理科 120mm厚钢筋混凝土 +4mm厚铅板 （相当于4mm铅当量） 散射 地板 收费大厅 120mm厚钢筋混凝土 +35mm厚硫酸钡水泥 （相当于4mm铅当量） 散射 医生通道防护门 控制室 4mm铅当量的铅防护门 散射 病人通道防护门 走廊 4mm铅当量的铅防护门 散射 观察窗 控制室 4mm铅当量的铅玻璃 散射 表10.9 DR机房3周围环境及屏蔽情况表 机房 屏蔽位置 相邻场所 屏蔽层厚度mm 射线情况 DR3 东墙 楼梯间 240mm实心砖墙 +40mm硫酸钡水泥 （相当于4mm铅当量） 散射 南墙 操作间 散射 西墙 DR4室 散射 北墙 走廊 散射 屋顶 病理科 120mm厚钢筋混凝土 +4mm厚铅板 （相当于4mm铅当量） 散射 地板 收费大厅 120mm厚钢筋混凝土 +35mm厚硫酸钡水泥 （相当于4mm铅当量） 散射 医生通道防护门 控制室 4mm铅当量的铅防护门 散射 病人通道防护门 走廊 4mm铅当量的铅防护门 散射 观察窗 控制室 4mm铅当量的铅玻璃 散射 表10.10 DR机房4周围环境及屏蔽情况表 机房 屏蔽位置 相邻场所 屏蔽层厚度mm 射线情况 DR4 东墙 DR3室 240mm实心砖墙 +40mm硫酸钡水泥 （相当于4mm铅当量） 散射 南墙 操作间 散射 西墙 注射室 散射 北墙 走廊 散射 屋顶 病理科 120mm厚钢筋混凝土 +4mm厚铅板 （相当于4mm铅当量） 散射 地板 收费大厅 120mm厚钢筋混凝土 +35mm厚硫酸钡水泥 （相当于4mm铅当量） 散射 医生通道防护门 控制室 4mm铅当量的铅防护门 散射 病人通道防护门 走廊 4mm铅当量的铅防护门 散射 观察窗 控制室 4mm铅当量的铅玻璃 散射 10.1.3 污染防治和安全防护措施 （1）血管造影机房应设置的污染防治和安全防护措施 本次环评的血管造影机房属于新建，提出如下污染防治措施： ①场所设施 应合理设置机房的门、窗和管线口位置。 机房应设有观察窗和摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到患者和受检者的状态。 机房的布局要合理，应避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置；机房不得堆放与该设备诊断工作无关的杂物；机房应设置动力排风装置，并保持良好的通风。 机房门外应有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句。 机房门应有闭门装置，且工作状态指示灯与机房相通的门能有效联动。 患者和受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应停滞在机房内。 应将放射工作场所分为控制区和监督区。 介入室控制区是指以病人通道防护门为界的机房内部，此区域严格控制人员进入。监督区包括机房防护门外的候诊区、控制室及机房走廊通道，此区域内应尽量减少非工作人员的停留时间，避免受到可能产生的不必要的辐射。 血管造影机介入医师应穿戴好防护用品，认真佩戴热释光个人剂量计和腕部剂量计，严格按照操作规程进行操作，严防超剂量事故发生。 ②监测设备 A、介入机房内还应该配置1台固定式辐射剂量监测仪。 B、血管造影机配置1台便携式辐射监测仪器对作业过程进行实时监测。 C、辐射工作人员应每人配备1个个人热释光剂量计，手术师应配备腕部剂量计。 ③防护用品 该单位还应为医护人员及患者配置相应的防护用品。配置要求见下表10.11。 表10.11 介入机房个人防护用品和辅助防护设施配置要求 设备 工作人员 患者和受检者 介入 个人防护用品 辅助防护设施 个人防护用品 铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜（不小于4套） 选配：铅橡胶手套 铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏 选配：移动铅防护屏风 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、阴影屏蔽器具 （2）DR、CT、数字胃肠机Ⅲ类医用X射线装置污染防治和安全防护措施 本次新增6台固定式的Ⅲ类射线装置机房属于新建，现提出如下污染防治措施： A、机房和操作室应为隔室操作。 B、工作场所已设立明显的电离辐射标志牌、工作状态警示语和机器工作状态指示灯。 C、应进行分区管理，以机房为控制区，操作室为监督区。 D、各机房应设置排风装置，保持良好的通风。 E、机房门应有闭门装置，且工作状态指示灯与机房相通的门能有效联动；医用X射线机照射室的指示灯与防护门的联锁装置应经常维护、检修，保证损坏零件及时更换，确保门、灯正常运行，避免无关人员受照。 F、机房门外应有放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句；患者和受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应停滞在机房内。 G、机房内应为患者配置相应的防护用品与辅助防护设施。根据GBZ130-2013中的要求，其具体设备见下表10.12。防护用品和辅助防护设施的铅当量应不低于0.25mm铅当量，并为不同年龄儿童的不同检查，配备有保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不低于0.5mm铅当量。 表10.12 防护用品和防护设施配置要求 设备 工作人员 患者和受检者 个人防护用品 辅助防护设施 个人防护用品 辅助防护设施 CT — — 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子 — DR — — 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子 或可调节防护窗口的立体防护屏；固定特殊受检者体位的各种设备 数字 胃肠机 — — 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子 或可调节防护窗口的立体防护屏；固定特殊受检者体位的各种设备 注：“—”代表没有配置要求 （3）移动X线机、移动C型臂X线机装置应设置的污染防治和安全防护措施 该设备无固定机房，提出如下污染防治和安全防护措施有： A、明确C型臂归属管理部门，确定安全管理责任人，加强移动C型臂使用管理； B、做好曝光期间的时间、距离、屏蔽和射束等安全防护措施。 C、在无法使用固定设备且确需进行X射线检查时才允许使用移动X光机。 D、移动X光机不应作为常规检查用设备。 E、移动X光机工作时，应有明显的工作显示灯，避免无关人员靠近。 F、本次评价的4台移动X线机，无固定机房，均需采用铅屏风进行辐射屏蔽。 G、工作时，辐射工作人员，辐射剂量率比较高，应为工作人员配备铅橡胶围裙，为病人配备铅橡胶性腺防护围裙（铅衣、方巾、铅橡胶围脖、铅橡胶帽子）。 H、工作时，铅屏风应距离出线管头3m,工作人员在铅屏风后操作。 I、使用移动X光机在做X射线检查时，应保证所在手术室或检查场所只有被照射的病人，避免造成无辜照射。 J、在病房检查时，应对毗邻床位（2m范围内）患者采取防护措施（使用铅屏风）不应将有用线束朝向其他患者。 K、曝光时，工作人员应做好自身防护，合理选择站立位置，并保证曝光时能检查到患者和受检者的姿态，严防超剂量事故发生。 L、使用移动X光机的场所，地板及顶板必须为钢筋混凝土，且厚度不得小于120mm。 M、如果使用场所达不到上述第L条件，移动X光机使用时应对准铅屏风操作。

10.2 三废的治理 血管造影机是介入手术时对人体心血管各部位进行显影的设备，与其他医用Ⅲ类X线机工作原理一样，统称为射线装置。射线装置开机时利用射线进行显影、检查和拍片诊断，产生的X射线会对周围环境造成影响，但是这种X射线是随机器的开机、关机而产生和消失的，因此在开机时X射线是污染环境的主要因子。 本次环评射线装置在工作时没有放射性废水和固体废物的产生。 本项目使用的射线装置运行时输出X射线功率低，剂量小，光子能量低，不会产生臭氧和氮氧化物。本环评要求机房设置排风装置，主要用于室内换气，不会对环境带来影响。

表11 环境影响分析

11.1 建设阶段对环境的影响 该医院新建综合住院楼项目已经编制了建设项目环境影响报告书，该报告书已经取得了批复，晋环函字【2014】587号，本次射线装置机房的建设属于该楼的一部分，其施工期对环境的影响已纳入该新建综合住院楼建设项目的环境影响评价中，本项目不再对其进行影响分析。

11.2 运行阶段对环境的影响（血管造影机辐射环境影响评价） 11.2.1机房屏蔽效能核实 （1）Ⅱ类射线装置DSA机房屏蔽能效核实 本次拟增DSA机房平面布置及屏蔽情况与标准比对分析，标准符合性分析如下： 表11.1 标准符合性 项目 标准 屏蔽 最小单边长度 最小有效面积 标准 有用线束方向、 非有用线束方向铅当2mm 3.5m 20m2 血管造影机1 3mm 7.5m 58.5m2 血管造影机2 3mm 7.3m 54.7m2 血管造影机3 3mm 6.9m 51.75m2 血管造影机4 3mm 7.5m 56.25m2 符合性 满足 满足 满足 表11.2 标准符合性 项目 标准 标准 血管造影机房屏蔽情况 符合性 屏蔽 有用线束方向2mm铅当量、非有用线束方向2mm铅当量 顶面防护：100mm厚钢筋混凝土 +10mm厚水泥砂浆+20mm厚C25砼 +35mm厚硫酸钡水泥 （相当于4mm铅当量） 满足 地面防护：120mm厚钢筋混凝土 +35mm厚硫酸钡水泥 +80mm厚C25砼 满足 门：4mm铅当量的铅防护门 满足 门：4mm铅当量的铅防护门 满足 窗：4mm铅当量的铅玻璃 满足 本次拟用的血管造影机所在的机房设计屏蔽与GBZ130-2013中相同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求比对可知，机房设计屏蔽可以满足屏蔽防护铅当量厚度要求。因此机房墙外的剂量率能满足小于2.5μSv/h的限值要求。 （2）Ⅲ类射线装置机房屏蔽能效核实 表11.3 CT机标准符合性分析 项目 标准 标准 500排螺旋CT 符合性 屏蔽 有用线束方向、非有用线束方向铅当量2.5mm 墙体最低屏蔽为4mmPb，防护门、观察窗相当于4mmPb 满足 最小单边长度 4.5m 5m 满足 最小有效面积 30m2 38.5m2 满足 表11.4 DR机标准符合性分析 项目 标准 屏蔽 最小单边长度 最小有效面积 标准 有用线束方向3mm、非有用线束方向铅当量2mm 3.5m 20m2 DR1 4mm 4.0m 30.8m2 DR2 4mm 4.7m 36.2m2 DR3 4mm 4.0m 29.2m2 DR4 4mm 4.0m 29.2m2 符合性 满足 满足 满足 表11.5 数字胃肠机标准符合性分析 项目 标准 标准 数字胃肠机 符合性 屏蔽 有用线束方向3mm、非有用线束方向铅当量2mm 墙体相当于3mmPb，防护门、观察窗相当于3mm铅当量 满足 最小单边长度 3.5m 5.5m 满足 最小有效面积 20m2 42.35m2 满足 本次拟用的Ⅲ类医用射线装置所在的机房设计屏蔽与GBZ130-2013中相同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求比对可知，各机房可以均满足屏蔽防护铅当量厚度要求。因此机房墙外的剂量率能满足小于2.5μSv/h的限值要求。 11.2.2有效剂量分析预测 （1）DSA有效剂量分析预测 本次采用类比的方法对手术师受照剂量进行评价。该院拟使用设备最大管电压、最大管电流与山西医科大学第一医院现运行血管造影机设备及采取的屏蔽措施、设备参数相近，详见表11.6。根据山西医科大学第一医院监测结果，工况下手术师位置处（医师胸部铅衣内）其开机值为其开机值为7000nGy/h，关机值为154nGy/h。 表11.6 血管造影机类比情况表 单位 设备型号 管电压（kV） 输出电流（mA） 工况 山西医科大学第二医院 ALLura Xper FD20 125 1250 / 山西医科大学第一医院 Philips FD-20 Allura-xper 125 1250 电流：143mA 电压：77.4kV ①有效剂量计算模式 H= D×T×Q×WR×WT 式中：H—射线所致的有效剂量当量，Sv； D—吸收剂量率，Gy/h； T—受照时间，h； Q—吸收剂量率转换成有效剂量当量率的转换因子，取1（Sv/h）/（Gy/h）； WT=1—组织权重因子； WR=1—辐射类型的权重因子。 ②参数的选取： 受照时间T的选取，即：T血管造影机手术师=600h/a； T血管造影机职业人员=600h/a；T血管造影机公众成员=30h/a。 剂量率D的选取，即：D血管造影机手术师胸部铅衣内=4.11μSv/h，以山西医科大学第一医院类比数据计算；D血管造影机职业人员=2.5μSv/h，偏安全考虑；D血管造影机公众=2.5μSv/h，偏安全考虑。 ③有效剂量评价结论： 血管造影机运行期间介入医生所受个人最大年有效剂量为4.11mSv/a，低于本次评价5mSv/a的个人有效剂量约束值； 控制间操作人员所受个人最大年有效剂量为1.5mSv/a，低于本次评价2mSv/a的个人有效剂量约束值； 公众所受个人最大年有效剂量为0.08mSv/a，低于本次评价0.1mSv/a的个人有效剂量约束值。 （2）固定式Ⅲ类射线装置有效剂量分析预测 本次Ⅲ类射线装置中以数字胃肠机产生的辐射最大，因此剂量预测以数字胃肠机为例进行。 ①有效剂量计算模式 H= D×T×WR×WT 式中：H—射线所致的有效剂量当量，Sv； D—吸收剂量率，Gy/h； T—受照时间，h； WT=1—组织权重因子； WR=1—辐射类型的权重因子。 ②参数的选取 受照时间T的选取，即：职业人员=100h/a；公众成员=10h/a。 剂量率D的选取，即：D职业=2.5μSv/h，偏安全考虑；D公众=2.5μSv/h，偏安全考虑。 ③有效剂量评价结论 拟用Ⅲ类射线装置运行期间职业人员所受个人最大年有效剂量为0.25mSv/a低于本次评价2mSv/a的有效剂量约束值；公众所受个人最大年有效剂量为0.03mSv/a，低于本次评价执行标准0.1mSv/a的有效剂量约束值。 （3）移动式X射线装置有效剂量分析预测 ①有效剂量计算模式 H= D×T×WR×WT 式中：H—射线所致的有效剂量当量，Sv； D—吸收剂量率，Gy/h； T—受照时间，h； WT=1—组织权重因子； WR=1—辐射类型的权重因子。 ②相关参数的选取 受照时间T的选取（单位：小时）： T职业人员=100；T公众个人= 10。 D的选取（单位 ：Gy/h） D职业人员= 15.7 ×10-6Gy/h；D公众人员=1.74×10-6Gy/h。（通过对大同第五人民医院急诊移动X光机监测，无防护散射1m处的关机值为97nGy/h，开机值为15.7×10-6Gy/h，偏安全考虑，职业人员取散射1m处剂量率15.7×10-6Gy/h；公众人员取散射3m处剂量率1.74×10-6Gy/h） ③有效剂量计算结果 H职业人员=1.57mSv/a；H公众人员= 0.02mSv/a。 ④有效剂量评价 在本项目评价范围内的职业人员及公众人员为本次环评的敏感目标，经估算，职业人员所受最大有效剂量为1.57mSv/a，低于本次评价执行2mSv/a限值；公众成员所受最大有效剂量为0.02mSv/a，低于本次评价执行0.1mSv/a限值。

11.3 事故影响分析 射线装置运行中可能出现的事故： （1）指示灯失效，X射线诊断过程仍然在运行，人员误入机房而造成超剂量照射。 预防处理措施：按操作规程定期对各个联锁装置进行检查，发现故障及时清除，严禁在门外警示灯失效的情况下违规操作。 （2）工作人员或病员陪伴进入机房后，未全部撤离，仍有人员滞留在机房内，且没有采取辐射防护设施，放射设备开始出线后，滞留人员受到不必要的照射。 预防处理设施：撤离机房时清点人数，必须按程序对机房进行全视角搜寻，在开机之前请未作防护的人员离开机房。 （3）辐射工作人员、公众成员意识不强 辐射工作人员由于意识不强，在进入机房（特别是介入手术室）后不注意自身的防护，在非必要的情况下长时间的停留在机房内，受到不必要的照射。 预防措施：加强培训和学习，提高工作人员的辐射防护意识；建立管理制度，规定无关人员不得进入机房。

表12 辐射安全管理

12.1 辐射安全与环境保护管理机构的设置 （1）山西医科大学第二医院已于2012年06月16日换领了辐射安全许可证，晋环辐证【00204】，有效期至2017年06月15日。 （2）已设立了辐射安全监督领导管理机构，由院长为组长，并由专人专职负责辐射安全工作。 取得辐射安全培训合格证书的人员，每四年接受一次再培训。

12.2 辐射安全管理规章制度 12.2.1 现有的环境管理措施 （1）综合 ①该院已领取了辐射安全许可证，证书编号：晋环辐证【00204】号；有效期至2017年06月15日。 ②已设立了辐射安全监督领导管理机构，由院长为组长，并由专人专职负责辐射安全工作。 （2）场所设施 已制定《操作规程》、《辐射防护和安全保护制度》、《射线装置设备维护保养制度》。 （3）监测 已制定《射线工作场所和工作人员个人剂量监测方案》。 （4）人员 ①已制定《射线工作人员培训和再培训计划》。 ②已制定《放射工作人员个人剂量管理制度》。 ③该院目前共有辐射工作人员152人，均已接受初级辐射安全防护专业知识及相关法律法规的培训和考核，并取得了上岗证，辐射工作人员上岗证均在有效期内。本次DSA介入操作人员均为医院原取得上岗证的人员。本次不增加辐射工作操作人员。 （5）应急 已制定《辐射事故应急救援预案》。 （6）其它 每年编写辐射项目安全和防护年度评估报告，并于1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。 12.2.2 需完善的辐射环境管理措施 （1）场所设施 应制定新增设备的《设备操作规程》。 （2）监测 ①应制定《监测仪表使用与校验管理制度》。 ②应制定《监测方案》。 ③将新增设备纳入原有的管理体系进行管理。依据建设单位的整体源项概况须配置辐射环境监测仪器开展场所与环境的辐射环境剂量率监测。监测数据写入年度评估报告。 （3）人员 ①应建立《X线诊断中受检者防护规定》。 ②对已建立的个人剂量档案应当终生保存；辐射工作人员有权查阅和复制本人的个人剂量档案，辐射工作人员调换单位的，原用人单位应当向新用人单位或者辐射工作人员本人提供个人剂量档案的复制件。 （4）其它 ①完善X射线装置管理台帐内容。 ②将个人有效剂量等相关信息录入全国辐射安全监管数据库。 ③依据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的规定，完成环评审批后应变更辐射安全许可证内容。 ④必须根据需要定期对所有的规章制度等文件进行修订，使其适时、完善和便于实施。

12.3 辐射监测 12.3.1 监测目的 通过对核技术应用项目使用场所、周围环境辐射剂量率监测，了解该项目运行期间对周围环境的影响；通过个人有效剂量监测，确定工作人员受照剂量情况。 12.3.2 监测任务的承担 委托有相应监测资质的单位来承担监测任务。 12.3.3 监测方法 按照《辐射环境监测技术规范》HJ/T61-2001，《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2016）等。 12.3.4 监测内容 项目监测内容主要是工作场所的防护检测和个人有效剂量监测。 12.3.5 监测点位置及频次 （1）血管造影机机房防护监测： 介入医师铅衣下及操作台前、铅玻璃前和机房门口0.3m和1m处、操作室屏蔽门0.3m和1m处、走廊、电缆及管道的出入口、机房四周墙壁外表面0.3m及机房上方房间、下方房间； 监测频次1次/年。 （2）医用Ⅲ类X射线装置机房防护监测： 《X射线计算机断层摄影放射防护要求》GBZ165-2012“6.2 CT机房防护监测”中明确说明了监测方法、监测点位、监测频次；该报告中其他Ⅲ类射线装置机房防护监测参照CT机房的监测方法，具体如下： ①在常用最大工作条件下，使用X射线测量仪在机房外人员可达区域布点测量；关注点包括四面墙体、地板、顶棚、与机房连通的门、观察窗等，监测点距机房墙体或防护门距离为30cm，距地面高度为130cm，顶棚上方监测点距顶棚地面为100cm，地面下方监测点距楼下地面为170cm。 ②CT机房周围辐射水平监测每年1次。 ③检测结果以周围剂量当量率给出。 （3）个人有效剂量监测为1次/3个月，4次/年。

12.4 辐射事故应急 12.4.1 事故分析 根据《射线装置分类办法》，该医院拟用4台Ⅱ类X射线装置，拟用10台Ⅲ类X射线装置，Ⅲ类射线装置为低危险射线装置，事故一般不会造成受照人员的放射损伤，但长时间照射，仍可对受照人员造成可恢复的临时性损伤。 拟用4台Ⅱ类X射线装置（血管造影机），Ⅱ类X射线装置为中危险射线装置，事故时可以使受照人员产生较严重放射损伤。 综上所述，该医院最大可信事故为Ⅱ类X射线装置发生超剂量照射事故，产生事故的原因主要包括以下情况： （1）由于机械磨损或联锁电路出了问题，使联锁装置失控后人员误入机房，到达射束范围时，会发生超剂量照射事故。 （2）患者接受治疗时，其家属未及时撤离，而又正好避开监视器视区，工作人员因疏忽大意未按规程清场，关门开机，造成事故发生。 其他射线装置的控制室和机房都有铅玻璃，并有门灯联锁装置，一般不会造成人员误照射事件。 针对这些事故所采取的措施是： （1）紧急停机。 （2）立即启动辐射事故应急预案，立即采取应急措施，疏散事故现场人员，并及时上报。 （3）造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。 同时，应采取措施预防事故的发生： （1）联锁装置应定期检查、维护。 （2）工作人员不得擅离控制台。 （3）工作人员应严格按操作规程开机。 12.4.2 事故报告 根据国家环保部18号令《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》要求，发生辐射事故或者发生可能引发辐射事故的运行故障时，使用单位应当立即启动本单位的应急方案，立即采取应急措施，向当地人民政府环境保护主管部门报告，并在两小时内填写初始报告。 12.4.3 应急预案 （1）建立事故报告制度，制定事故应急预案领导组，责任到人，发生事故时应立即启动应急预案。 （2）由专人负责应急事故的文件、器材、工具、设备，对其经常进行监督检查。 （3）对应急预案的内容每年进行演习。 （4）注意运用间歇曝光，并随时关注控制X射线透视时间和X射线输出剂量率。 （5）认真贯彻执行国家一系列放射防护与安全法规、标准，建立良好的质量保证制度和实施安全操作规程，尤其所有相关工作人员必须通过定期培训和继续教育不断提高专业技能和安全文化素养，并具体落实到日常各个环节的行动上。

表13 结论与建议

13.1 结论 13.1.1 本次评价内容及污染途径 山西医科大学第二医院本次评价的内容为： Ⅱ类医用X射线装置：4台血管造影机； III类医用X射线装置：2台移动X线机、2台C形臂移动X线机，1台胃肠造影机，1台500排CT，4台DR，共计10台III类医用X射线装置。 其污染途径为X射线辐射外照射。 13.1.2 辐射实践正当性 该医院本次开展的核技术应用项目（使用Ⅱ、III类医用X射线装置），在医疗诊断和手术辅助治疗方面有其他技术无法代替的特点，对保障健康、拯救生命起了十分重要的作用。项目运行后，为病人提供了一个优越的诊断环境，具有明显的社会效益，同时将提高医院的档次及服务水平，吸引更多的就诊人员，医院在保障病人健康的同时也为医院创造了更大的经济效益。因此，该医院X射线装置的使用对受电离辐射的个人和社会所带来的利益远大于其引起的辐射危害，项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践的正当性”的原则与要求。 13.1.3 选址的合理性 本次环评的4台血管造影机、1台胃肠造影机，1台500排CT，4台DR位于新建综合住院楼2层；每台机器均设置有单独的机房，采用隔室操作，且机房最小单边距及最小有效面积均满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）标准要求。2台移动X线机于全院移动使用；2台C形臂移动X线机于三病区九层手术室使用。各个机房四周均无特殊敏感区（主要是工作人员及公众人员），在符合标准的辐射屏蔽下，所致工作人员及公众成员的有效剂量满足标准要求，从辐射环境保护角度分析，该医用X射线装置选址合理。 13.1.4 剂量率现状评价结论 该医院拟用射线装置机房周围环境质量现状环境贯穿辐射剂量率监测值在（65~102.9）nSv/h之间，属于太原市天然本底水平。 通过对该医院机房屏蔽情况与《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）标准要求对比，可预测山西医科大学第二医院4台血管造影机及其他10台III类医用X射线装置正常运行后，机房屏蔽墙外及防护门外30cm处剂量当量率变化值满足约束值2.5μSv/h的要求。 13.1.5 有效剂量预测评价结论 （1）拟用Ⅱ类医用X射线装置血管造影机所致介入治疗师最大个人年有效剂量值为4.11mSv/a，低于本次评价介入治疗师5mSv/a的有效剂量约束值；所致控制间操作人员最大个人年有效剂量值为1.5mSv/a，低于本次评价职业人员2mSv/a的有效剂量约束值；所致公众成员最大个人年有效剂量值为0.08mSv/a，低于本次评价公众成员0.1mSv/a的有效剂量约束值。 （2）拟用固定式Ⅲ类射线装置运行期间职业人员所受个人最大年有效剂量为0.25mSv/a低于本次评价2mSv/a的有效剂量约束值；公众所受个人最大年有效剂量为0.03mSv/a，低于本次评价执行标准0.1mSv/a的有效剂量约束值。 （3）拟用移动式Ⅲ类射线装置运行期间职业人员所受最大有效剂量为1.57mSv/a，低于本次评价执行2mSv/a限值；公众成员所受最大有效剂量为0.02mSv/a，低于本次评价执行0.1mSv/a限值。 13.1.6 环境管理措施 该院应严格按照本报告中从场所设施、监测、应急、人员方面提出的相应制度，并按要求严格实施后，安全和防护环境管理措施能够满足开展本项目的环保要求。 13.1.7 污染防治和安全防护措施 该院本次核技术应用项目中，拟用的医用射线装置机房在按本报告所提要求完善，如为受检患者配备相应的防护用品及为新增工作人员配备热释光个人剂量计等后，其污染防治措施基本合理。 13.1.8 建设单位从事辐射技术的能力 该院目前共有辐射工作人员152人，均已接受初级辐射安全防护专业知识及相关法律法规的培训和考核，并取得了上岗证，辐射工作人员上岗证均在有效期内。本次DSA介入操作人员均为医院原取得上岗证的人员。该院为辐射工作人员每人佩戴了1个热释光个人剂量计等相关的防护用品，该院具备从事相关辐射技术应用的能力。 13.1.9 总结论 综上所述，山西医科大学第二医院使用Ⅱ、Ⅲ类医用X射线装置项目只要严格采取本报告所述的环境管理、环境监测、安全防护措施，辐射设施的使用是可以达到环保和辐射安全的要求，对于环境和公众是安全的，项目是可行的。

13.2 建议 （1）要在整个运行期间认真完善及落实各项规章制度。 （2）要认真落实本报告所述的各项环保措施。

表14 审批

下一级环保部门预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日