核技术应用建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 表

晋辐验监（2016）第   号

项目名称：山西医科大学第二医院核医学科改造及     SPECT∕CT机、血管造影机、Ⅲ类医

用X射线装置

委托单位: 山西医科大学第二医院

山西省辐射环境监督站

2016年12月

说    明

1、报告无本站监测专用章及骑缝章无效。

2、报告涂改无效。复制报告未重新加盖本站监测专用章无效。

3、监测委托方如对监测报告有异议，须在收到监测报告之日十内向本站质询，逾期不予受理。

4、对不可复现的监测项目，监测结果对监测所代表的时间和空间负责。

5、本报告未经同意不得用于广告宣传。

责任表

项目名称：核医学科改造及SPECT∕CT机、血管造影机、Ⅲ类医用X射线装置

委托单位：山西医科大学第二医院

报告编号：晋环辐监[2016]第   号

项目负责人：张全兵

| 工作内容 | 姓 名 | 国家监测上岗证编号 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审 定 | 何泽勇 | 050032013 |  |
| 报告编写 | 张全兵 | 050182013 |  |
| 审 核 | 王丽平 | 050082013 |  |
| 现场监测 | 张全兵 | 050182013 |  |
|  | 靳 璐 |  |  |

监测单位：山西省辐射环境监督站

地    址：太原市新建南路15号

电    话：0351-4654311

传    真：0351-4654311

邮    编：030001

前      言

山西医科大学第二医院创建于1919年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等医院，是山西省医疗服务、医学教育中心基地之一。医院位于太原市五一路382号。为了满足医院不断发展的需要，该院三病区九层手术部拟用一台移动C型臂，设备型号为ARCADIS Orbic 3D，最大管电压110kV，最大管电流23mA，影像楼四层介入科拟用一台血管造影机，设备型号为ALLura Xper FD20，最大管电压125Kv，最大管电流1250mA，五层核医学科布局进行局部改造，并增加一台SPECT/CT机，设备型号为Discovery NM∕CT670，最大管电压140Kv，最大管电流380mA，本次核医学科不新增放射性核素。

山西新科源环保科技有限公司于2016年6月完成该项目的核技术应用项目环境影响报告表，并于2016年9月27日取得了山西省环境保护厅对此项目环评报告表的批复，批复号为晋环函[2016]59号。

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的要求和规定，受山西医科大学第二医院委托我站对其使用核医学科改造及SPECT∕CT机、血管造影机、Ⅲ类医用X射线装置项目进行竣工环境保护验收监测。接受委托后，我站组织了技术人员对该项目所在场所及周围环境，进行了现场检查和监测，在此基础上编写完成了山西医科大学第二医院使用核医学科改造及SPECT∕CT机、血管造影机、Ⅲ类医用X射线装置项目核技术应用建设项目竣工环境保护验收监测表。

表1.         基本情况、监测依据、监测标准

| 项目名称 | 核医学科改造及SPECT∕CT机、血管造影机、Ⅲ类医用X射线装置 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山西医科大学第二医院 |
| 地 址 | 太原市杏花岭区五一路382号 | 邮政编码 | 030001 |
| 法人代表 | 李保 |
| 联 系 人 | 陈海钢 | 联系电话 | 13753158581 |
| 核技术应用环境影响报告表编制单位 | 山西省新科源环保科技有限公司 | 项目性质 | 改、扩建 |
| 核技术应用环境影响报告表审批部门 | 山西省环境保护厅 | 审批日期 | 2016.9.27 |
| 应用类型 | 使用核医学科改造及SPECT∕CT机、血管造影机、Ⅲ类医用X射线 |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国放射性污染防治法》中华人民共和国主席令第6号，2003年10月1号； （2）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号，1998年11月29日； （3）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》国务院令第449号，2005年12月1日； （4）关于修改《放射性同位素和射线装置安全许可管理办法》的决定，环境保护令第3号，2008年12月6日； （5）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》环境保护部18号令2011年5月1日； （6）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环境保护总局令第13号，2002年2月1日； （7）《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发[2000]38号），国家环境保护总局，2000年2月22日； （8）《辐射环境监测技术规范》HJ/T61—2001； （9）《山西医科大学第二医院使用核医学科改造及SPECT∕CT机、血管造影机、Ⅲ类医用X射线装置项目环境影响报告表》，山西新 |

续表1.    基本情况、监测依据、监测标准

| 验收监测依据 | 科源环保科技有限公司，2016年6月； （10）《关于山西医科大学第二医院核技术利用项目环境影响报告表的批复》，山西省环境保护厅，2016年9月27日。 |
| --- | --- |
| 管理目标值 | 验收监测标准与环评标准一致，即： 1、根据本项目环境影响报告表，本项目职业和公众照射剂量管理目标值： 介入治疗医师剂量管理目标值：5mSv/a; 核医学科职业人员剂量管理目标值：5mSv/a; Ⅲ类医用射线装置职业照射剂量管理目标值：2mSv/a; 公众照射剂量管理目标值：0.1mSv/a。 2、X射线设备机房防护设施的技术要求 5.4 在距机房屏蔽体外表面0.3m处，机房的辐射屏蔽 防护，应满足：X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h； 3、核医学科 β表面污染控制水平 控制区：40Bq/cm2 监督区：4Bq/cm2 |

表2           X射线装置

序号 装置名称 类别 设备型号 最大管电压 （kV） 最大输出电流 （mA） 安装位置 用途 1 SPECT/CT Ⅲ Discovery NM∕CT670 140 380 SPECTⅡ室 医用诊断 2 血管造影机 Ⅱ ALLura Xper FD20 125 1250 介入Ⅰ室 医用诊断 3 C型臂X线机 Ⅲ ARCADIS ORBIC 3D 110 23 手术室 医用诊断

表3          非密封放射源

核素名称 物理化学性状 日等效最大操作量(Bq) 年等效用量（Bq） 工作场所 操作方式 工作场所等级 贮存地点 99mTc 液体 1.11×108 1.85×108 2.22×1012 4.64×1010 分源室 简单 乙级 分源室 131I 液体 3.7×108 7.4×1012 源库 简单 乙级 源库 153Sm 液体 1.11×108 2.22×1012 源库 很简单 乙级 源库 32P 液体 4.81×108 9.62×1012 源库 简单 乙级 源库 125I 液体 1.48×106 2.96×1010 放免室 简单 乙级 源库 89Sr 液体 3.7×107 7.4×1011 很简单 乙级 源库 18F 液体 7.4×106 1.48×1011 源库 很简单 乙级 源库

表4            环评报告表及其批复的要求

4.1、环境影响评价报告表所提的安全与防护措施要求： 4.1.1血管造影机 介入治疗师操作位应有局部屏蔽防护设施，应配备床侧铅防护屏、床侧防护帘、铅悬挂防护屏等。 医护人员应配备铅衣2套，包括铅衣、铅帽、铅围脖等。 应有为患者防护用的铅衣、铅帽、铅围脖、铅防护眼睛等。 单管头观察窗、机房防护门应采用不低于2mm铅当量屏蔽；双管头观察窗、机房防护门应采用不低于4mm铅当量（偏安全考虑取单管头的两倍）屏蔽。 机房应安装有通风设施。 入口处应有机器工作状态显示、电离辐射警告标志等。 应配备1台辐射水平监测仪表。 （8）辐射工作人员应每人佩戴1个热释光个人剂量计。铅观察窗应设置热释光剂量固定剂量监测点对总曝光进行监测。 （9）介入治疗师工作时建议佩戴个人腕部剂量计。 4.1.2核医学科改造及SPECT/CT机 （1）核医学科放射工作场所（注射室、源库室、放射性废物贮存处、注射后患者候诊室、患者专用卫生间、ECT主机房、高活区走廊等）为控制区，在控制区的进出口及其他适当位置处设立醒目的警告标志并给出相应的辐射水平和污染水平的指示。除医务人员及患者外，其他无关人员不得入内，患者也不应该随便离开该区。入口处设置防护衣具、监测设备和个人随身清洁衣物的贮存柜，出口处工作人员离开时应实行监测，定期审查控制区的实际状况以确定是否有必要改变该区的防护手段、安全措施或该区域的边界。操作和制备高活度或高挥发性放射性核素和放射性药物，则应按制备工艺流程及所需要求的空气洁净级别进行合理布局，与非放射性工作区隔开；控制区β表面污染执行标准4×10Bq/cm2。 （2）与本项目相邻的场所、各设备控制室（SPECT/CT操作间、阅片报告室、资 料室、病人候诊区）均为监督区，并用明显的标志划分。监督区β表面沾污执行标准4.0Bq/cm2

续表4           环评报告表及其批复的要求

(3)在放射性工作场所不得进食、饮水、吸烟，也不得进行无关工作及存放无关物品。 (4)贮存和运输放射性物质时均应使用专门容器；取放容器中内容物时，不应污染容器；容器在运输时应有适当的放射防护措施。 (5)工作场所应有文字说明、电离辐射等警示。 (6)该院规划设置了专门的放射性废物收集容器、放射性废物暂存室，对放射性固体废物进行统一收集与处理。贮存室应具有通风设备，出入处设电离辐射警示标志。应严格按照《医用放射性废物的卫生防护管理》GBZ133-2009中对固体废物收集、废物临时贮存、废物处理的规定。 (7)该院规划设置了专门的放射性废物收集容器、放射性废物暂存室，对放射性固体废物进行统一收集与处理。贮存室应具有通风设备，出入处设电离辐射警示标志。应严格按照《医用放射性废物的卫生防护管理》GBZ133-2009中对固体废物收集、废物临时贮存、废物处理的规定。 (8)收集放射性废物时，应按照废物的可燃与不可燃、可压实与不可压实、有无病原体毒性分开收集。 (9)供收集废物的污物桶应具有外防护层和电离辐射警示标志，放置点应避开工作人员工作和经常走动的区域，桶内应放置专用塑料袋直接收纳废物，装满后的废物袋应密封，不破漏，并及时转送贮存室，并放入专用容器中贮存。 (10)对注射器和碎玻璃器皿等含尖刺及棱角的放射性废物，应先装入硬纸盒或其它包装材料中，再装入专用塑料袋内。 (11)每袋废物的表面剂量率不超过0.1mSv/h,重量不超过20kg。 (12)废物袋、废物桶及其他存放废物的容器必须安全可靠，并在显著位置标有废物类型、核素种类，比活度水平和存放日期等说明。并及时送废物处置单位。 (13)接触放射性废物的工作人员必须使用个人防护用具，并佩戴个人剂量计。 (14)应配备表面污染监测仪，便携式X-γ辐射监测仪，每人佩戴1个热释光个人剂量计，核医学科配有2个个人剂量报警仪。铅观察窗应设置热释光剂量固定接触放射 性废物的工作人员必须使用个人防护用具，并佩戴个人剂量计。

续表3           环评报告表及其批复的要求

（15）应配备表面污染监测仪，便携式X-γ辐射监测仪，每人佩戴1个热释光个人剂量计，核医学科配有2个个人剂量报警仪。铅观察窗应设置热释光剂量固定剂量监测点对总曝光进行监测。 （16）医务人员进行开放型放射性同位素样品分装、抽取、稀释、注射等整个过程中应采取佩戴防污染口罩等防止内照射污染的防护措施。 （17）核医学科通风应有单独管道，通风气流汇聚组合后，经过过滤设施 进行净化处理后，排风口应高出建筑物屋顶。 （18）在高活区走廊设置铅屏风挡板，将进入核医学科病人与检查完离开核医学的病人分开，避免交叉感染。 （19）本次改造SPECT/CT机房屏蔽墙体、观察窗、机房防护门等应满足3mm铅当量。SPECT/CT机房的指示灯与防护门应实施门、灯联锁装置，联锁装置应经常维护、检修，保证损坏零件及时更换，确保门、灯正常运行，避免意外照射 4.2、环境影响评价报告表所提的安全管理要求： （1）该院2名管理人员应参加辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核，其余工作人员应当每四年接受一次再培训，不参加再培训的人员或再培训考核不合格的人员，上岗证自动失效。如新增辐射工作人员及辐射安全工作的分管领导应参加辐射安全培训，取得辐射安全培训合格证书后，方能正式上岗。 （2）该项目在报告表审批后，试运行三个月内应申请环境保护竣工验收，验收合格后，方为正式投入运行。 （3）应当补充和完善《射线装置台帐》。 （4）应制定《监测仪表使用与校验管理制度》。 （5）应制定《辐射安全和防护设施维护维修制度》（包括机构人员、维护维修内容与频度）。 （6）应制定《辐射工作人员培训/在培训管理制度》。 （7）应补充新增设备的《操作规程》。 （8）2台血管造影机与乳腺钼靶机应以机房为控制区，操作室及防护门外1m处为控制区，进行分区管理。

续表4          环评报告表及其批复的要求

（9）应当重新制定和完善核医学科《场所分区管理规定（含人流、物流路线图）》，避免核医学病人交叉辐射。 （10）应完善《辐射事故应急预案》，明确负责人，联系电话等，做到切实可行。 （11）应制定《涉源维护维修管理制度》（包括机构人员、维护维修内容与频度等）。 （12）应制定《放射源管理制度》（使用、转让、保管、返回或送贮）。 （13）应制定《放射源保安管理制度》。 （14）环评通过审批后申请《辐射安全许可证》变更。 （15）个人剂量档案应当保存至辐射工作人员年满七十五周岁，或者停止辐射工作三十年。辐射工作人员有权查阅和复制本人的个人剂量档案。辐射工作人员调换单位的，原用人单位应当向新用人单位或者辐射工作人员本人提供个人剂量档案的复制件。 （16）应编写射线装置安全和防护状况年度评估报告，于每年1月31日前报 回发证机关并登录网上系统填写相关内容。安全和防护状况年度评估报告应当包括下列内容： ① 辐射安全和防护措施的运行与维护情况； ② 辐射安全和防护制度及措施的制定与落实情况； ③ 辐射工作人员变动及接受辐射安全和防护知识教育培训情况； ④ 射线装置台账； ⑤ 场所辐射环境监测和个人剂量监测情况及监测数据； ⑥ 辐射事故及应急响应情况； ⑦ 核技术利用项目新建、改建、扩建和退役情况； ⑧ 存在的安全隐患及其整改情况； ⑨ 其他有关法律、法规规定的落实情况。 （17）各科室需将必要的规章制度悬挂在墙上。 （18）必须根据需要定期对所有的规章制度等文件进行修定，使其适时、完善和便 于实施。

续表4           环评报告表及其批复的要求

4.3、环境影响评价报告表批复对X射线装置所提的要求： 1．进一步制定完善各项规章制度和辐射事故应急措施，不断增加其可操作性和实用性。 2．加强档案管理，明确专人负责。做好场所监测和数据记录。建立和完善个人剂量档案和职业健康档案，从业人员佩带个人剂量报警仪和个人剂量计，并定期送交有资质的检测部门进行监测并保存记录，按时在申报系统录入监测数据。完善放射诊疗质量保证措施，控制病人受照剂量。发现异常情况或事故状况立即启动应急方案，及时向我厅报告，采取措施消除隐患。 3．认真落实从业人员培训教育制度，按时参加培训和复训，管理及操作人员要持证上岗。制定详细的人员培训计划，定期组织培训。 4．严格履行审批程序，建立清晰的台帐，每年年底将单位安全和防护状况年度报告报送省、市、县环保部门备案，同时将电子版录入申报系统，发现问题及时整改，确保辐射环境安全。 5．如射线装置种类、范围和作业地址改变，需另行申报。

表5              辐射环境监测及评价

一、监测说明 二、监测项目 辐射剂量率。 三、监测仪器 监测使用仪器见表5-1。 表5-1 X-γ射线辐射监测仪器参数及检定情况 仪器名称 AT1117M辐射测量仪 探头型号 BDKG-03 生产厂家 白俄罗斯 ATOMTEX 能量相应 50keV~3MeV,基本误差±15% 量程 30nSv/h~300μSv/h 检定情况 检定单位：中国辐射防护研究院 检定日期：2015年7月13日 证书编号：校字第[2015]-R389 四、监测方法 监测方法按《辐射环境监测技术规范》进行。 五、监测点位置 （1）介入中心机房门口、操作台前、手术床旁操作位、铅玻璃前、医生出入门口、病人出入门口、屋顶、楼下、机房四周墙体等处进行监测。 （2）乳腺钼靶机、SPECT/CT机房门口、操作台前、铅玻璃前、医生出入门口、病人出入门口、屋顶、楼下、机房四周墙体等处进行监测。 六、质量保证措施 监测使用的仪器经有相应资质的计量部门检定、并在有效使用期内；每次测量前、后，均对仪器的工作状态进行检查，确认仪器是否正常。 严格按照操作规程操作监测仪器，并认真做好记录，专人负责质量保证和核查、检查工作。 监测人员经过国家环保部的技术培训，持有辐射监测上岗证。 七、监测结果

续表5           辐射环境监测及评价

表5.2 医用X射线装置环境贯穿辐射剂量率监测结果 序号 安装位置 设备名称 测点位置 测量值(×10-8Gy/h) 开机 关机 1 SPECTⅡ室 SPECT∕CT 操作台 9.2 8.2 铅窗玻璃外表面30cm 9.0 医生出入防护门外表面30cm 9.0 病人出入防护门外表面30cm 10.3 机房四周墙体外30cm 9.9 2 介入Ⅰ室 血管造影机(DSA) 操作台 97.4 9.5 铅窗玻璃外表面30cm 10.2 医生出入防护门外表面30cm 9.9 病人出入防护门外表面30cm 9.7 3 手术室 C型臂X线机 铅屏风后操作位 9.3 8.4 手术室门口 9.0 门外1米 8.9 走廊 8.8 表5.3 核医学科辐射剂量率及β表面污染监测结果 序号 区域划分 测点位置 β表面污染监测值Bq/cm2 1 控制区 分源室中央 1.1 2 分源室操作台 1.5 3 分源室通风柜表面 1.6 4 注射车表面 0.8 5 废物桶表面 0.9 6 分源室走廊 0.4 7 贮源室中央 0.3 8 贮源室操作台表面 0.7 9 病人卫生间 0.2 10 候诊室中央 0.1 11 监督区 家属等候区 0.2 12 走廊地面 未检出

续表5              辐射环境监测及评价

八、辐射剂量率评价: 由表5-2可知，医用X射线装置射线装置防护门口及墙体外表面0.3米的可达界面处,由贯穿辐射所产生的最大辐射剂量率为87.9×10-8Gy/h（为减去关机值9.5×10-8Gy/h的值），低于2.5μGy/h限值。 九、有效剂量评价: A剂量估算公式 E =D×T×WR×WT （1） H=D×T×WR （2） 式中： E- X射线所致的有效剂量 Sv H- X射线所致的当量剂量 Sv D- X射线空气吸收剂量率 Gy/h T-受照时间 h WR-辐射类型权重因子，对X射线WR =1 WT –组织权重因子，偏安全考虑取1 B参数选取 （1）D值的选取 ①Ⅲ类射线装置D的选取： D职业人员=1.0×10-8Gy/h （减去关机值9.5×10-8Gy/h）； D公众人员=2.1×10-8Gy/h （减去关机值9.5×10-8Gy/h）； ②血管造影D的选取： 由监测结果可知，介入I室内手术床操作位的辐射剂量率取87.9×10-8Gy/h

续表5               辐射环境监测及评价

（2）受照时间T的选取：根据国家规定的工作日，从事辐射工作人员每年工作时间最高取2000小时。根据该医院实际情况： 数字减影血管造影机工作人员工作时间取600小时，即T操作=600小时； Ⅲ类射线装置工作人员操作时间取200小时，即T操作=200小时； 公众受照时间：公众受照时间射线装置每年最大取T公众=20小时； （3）经计算，在正常运行工况下，血管造影机操作室内医生操作台的辐射剂量率均在环境本底水平波动范围内，辐射工作人员不会受到额外的辐射剂量照射，所接受的附加年有效剂量可忽略不计，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。故只需考虑，血管造影机工作人员在手术室内操作位的人员年有效剂量和四肢（手和足）或皮肤年当量剂量。计算结果：血管造影机工作人员接受的附加年有效剂量为0.527mSv，低于5m/a剂量管理目标值;Ⅲ类医用X射线装置项目对职业人员所致最大个人年有效总剂量为0.002mSv，低于2mSv的剂量管理目标值；对公众成员所致最大个人年有效总剂量为0.00042mSv，低于0.1mSv的剂量管理目标值。

表6                     检查情况

现场情况 依据国家环保部颁发的核技术应用项目监督检查技术程序和例行监督检查表，我站于2016年12月15日对本次验收的辐射项目进行了监督检查，现场的情况见下表 一）数字减影血管造影X射线装置安全与防护设施运行现场检查 序号 检 查 项 目 设计建造 运 行 状 态 有 无 1 操作位局部屏蔽防护设施 √ 良好 2 医护人员的个人防护用品 √ 3 患者防护 √ 良好 4 观察窗屏蔽 √ 良好 5 防护门 √ 良好 通风设施 √ 良好 7 出入口处电离辐射警告标志 √ 良好 8 出入口工作状态显示 √ 良好 9 个人剂量报警仪 √ 10 导管室均配备辐射水平监测仪表 √ 11 热释光个人剂量计和腕部剂量计 √ 二）Ⅲ类X射线装置安全与防护设施运行现场检查 序号 检 查 项 目 设计建造 运 行 状 态 有 无 1 治疗室观察窗 √ 良好 2 防护门 √ 良好 3 通风设施 √ 良好 4 出入口处电离辐射警告标志 √ 良好 5 辅助防护用品 √ 良好 6 个人剂量计 √

续表6                     检查情况

使用医用X射线装置现场检查表 序号 检查内容 检查结果 备注 1 辐射安全许可证。 __ 晋环辐证（00204） 2 环境影响评价批准文件。 √ 晋环辐射函(2016)59号 3 辐射安全和防护领导组。 √ 4 1名具有理工科大专以上学历的技术人员兼职或兼职负责辐射安全与环境保护管理工作，需用文件形式明确其管理职责。 √ 5 岗位责任制。 √ 6 辐射防护和安全保卫制度。 √ 7 完善的辐射事故应急预案 。 √ 8 健全的射线装置安全操作规程。 √ 9 射线装置设备检修维护制度。 √ 10 监测方案。 √ 11 人员培训计划。 √ 12 射线装置管理台帐。 √ 13 近2年内通过环保培训的持证上岗人员。 √ 14 个人剂量报警仪。 √ 15 热释光个人剂量计。 √ 16 使用的医用X射线装置对环境的影响符合国家标准。 √ 注：1、检查结果符合画“√”，不符合画“X”。 2、打★符号的检查内容属环评及其批复要求，未做标记的视验收监测具体情况确定。

表7                结论和建议

一、结论 （1）山西医科大学第二医院使用核医学科改造及SPECT∕CT机、血管造影机、C型臂X线机为本次验收监测对象，污染途径为X射线外照射。 （2）医用X射线装置射线装置防护门口及墙体外表面0.3米的可达界面处,由穿透辐射所产生的最大辐射剂量率为1.92μGy/h，低于2.5μGy/h限值。 （3）山西医科大学第二医院血管造影机工作人员接受的年有效剂量为1.425mSv，低于5m/a剂量管理目标值；血管造影机机房内工作人员的眼晶体、四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量为18.3m/a，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的眼晶体的年当量剂量150mSv和四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量500mSv的要求；Ⅲ类医用X射线装置项目对职业人员所致最大个人年有效总剂量为0.001mSv，低于2mSv的剂量管理目标值；对公众成员所致最大个人年有效总剂量为0.0002mSv，低于0.1mSv的剂量管理目标值。 综上所述，山西医科大学第二医院核医学科，医用X射线装置和血管造影机符合核技术应用环境保护竣工验收要求，建议通过验收。