编号：B17008

核技术利用建设项目

使用Ⅱ类医用射线装置项目

环境影响报告表

（报审本）

山西医科大学第二医院

2018年2月

环境保护部监制

核技术利用建设项目

使用Ⅱ类医用射线装置项目

环境影响报告表

建设单位名称：山西医科大学第二医院

建设单位法人代表（签名或签章）：

通讯地址：太原市五一路382号

邮政编码：030001               联系人：陈海钢

电子邮箱：nw070390@163.com    联系电话：13753158581

项目名称：山西医科大学第二医院使用Ⅱ类医用射线装置项目

文件类型：环境影响报告表

适用的评价范围：核与辐射

法定代表人：晋旭东                                （签章）

主持编制机构：山西晋新科源环保科技有限公司        （签章）

山西医科大学第二医院使用Ⅱ类医用射线装置项目

环境影响报告表编制人员名单表

| 编制 主持人 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 专业类别 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 路呈祥 | HP00019098 | B133900310 | 输变电及广电通讯 |  |
| 主要编制人员情况 | 序号 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 编制内容 | 本人签名 |
|  | 1 | 路呈祥 | HP00019098 | B133900310 | 全文 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

表1 项目基本情况

| 建设项目名称 | 使用Ⅱ类医用射线装置项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山西医科大学第二医院 |
| 法人代表 | 李保 | 联系人 | 陈海钢 | 联系电话 | 13753158581 |
| 注册地址 | 太原市杏花岭区五一路382号 |
| 项目建设地点 | 太原市杏花岭区五一路382号 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设项目总投资 （万元） | 2200 | 项目环保投资 （万元） | 150 | 投资比例（环保投资/总投资） | 6.8% |
| 项目性质 | □新建 □改建 (扩建 □其它 | 占地面积（m2） | 1000 |
| 应 用 类 型 | 放射源 | □销售 | □Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |
|  |  | □使用 | □Ⅰ类（医疗使用） □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类 |
|  | 非密封放射 性物质 | □生产 | □制备PET用放射性药物 |
|  |  | □销售 | / |
|  |  | □使用 | □乙 □丙 |
|  | 射线装置 | □生产 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  |  | □销售 | □Ⅱ类 □Ⅲ类 |
|  |  | (使用 | (Ⅱ类□Ⅲ类 |
|  | 其他 |  |
| 项目概述 山西医科大学第二医院（山西医科大学第二临床医学院、山西红十字医院）创建于1919年，是山西省医疗卫生事业的发源地，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等医院，是山西省医疗服务、医学教育中心基地之一。具体地理位置见附图1。 北京中咨华宇环保技术有限公司对山西医科大学第二医院新建住院楼建设项目进行了环境影响评价，并于2014年5月16日取得了该项目的《山西省环保厅关于山西医科大学第二医院新建住院楼建设项目环境影响评价文件批复》（晋环函【2014】587 号，见附件二）。该环评包含了该项目施工期的环境影响评价，包含了基建部分，未对运营期的辐射环境影响进行评价，因此本环评重新对其进行评价，目前医院建设项目已建设完成，现拟对DSA机房进行屏蔽防护施工。 该院于2017年6月16日换领了辐射安全许可证（晋环辐证【00204】），辐射安全许可证复印件见附件三。辐射安全许可证上登记的种类和范围为：使用Ⅲ类、Ⅴ类放射源；使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置；使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所。 为了满足临床治疗和诊断的需要，该院本次新增1台血管造影机（Ⅱ类医用射线装置）。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，该单位使用Ⅱ类医用射线装置项目须进行辐射环境影响评价，编制环境影响报告表。 本次针对综合住院楼六层的一间杂交手术室（OR-08）开展环评工作，手术室拟安装一台血管造影机，医院平面布置图见附图2，新建综合住院楼6层平面图见附图3。 山西医科大学第二医院委托我公司承担该医院使用Ⅱ类医用射线装置项目环境影响评价工作。我单位组织专业技术人员到现场进行调查、踏勘和资料收集，结合项目特点、性质、规模和环境状况，并按照《辐射环境管理导则-核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）的要求，编制完成了该项目的辐射环境影响报告表。 |

表2 放射源

| 序号 | 核素名称 | 活度（Bq）×枚数 | 类别 | 活动种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90Sr | 1.48E+9×1 | Ⅴ | 使用 | 治疗 | 核医学科治疗室 | 核医学科源库 | 晋环审批函【2017】234号 |
| 2 | 60Co | 1.85E+11×3 | Ⅲ | 使用 | 治疗 | 后装机房 | 后装机内 | 晋环审批函【2017】234号 |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

表3 非密封放射性物质

| 序号 | 核素名称 | 理化 性质 | 活动 种类 | 实际日最大操作量（Bq） | 日等效最大操作量（Bq） | 年最大用量（Bq） | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 99mTc | 液体 | 使用 | 1.11×1011 | 1.11×108 | 2.22×1012 | 诊断 | 很简单 | 核医学科（乙级） | 分源室 |
| 2 | 131I | 液体 | 使用 | 3.7×1010 | 3.7×108 | 7.4×1012 | 治疗 | 很简单 | 核医学科（乙级） | 源库 |
| 3 | 153Sm | 液体 | 使用 | 1.11×1010 | 1.11×108 | 2.22×1012 | 诊断 | 很简单 | 核医学科（乙级） | 源库 |
| 4 | 32P | 液体 | 使用 | 4.81×1010 | 4.81×108 | 9.62×1012 | 诊断 | 很简单 | 核医学科（乙级） | 源库 |
| 5 | 125I | 液体 | 使用 | 1.48×108 | 1.48×106 | 2.96×1010 | 诊断 | 很简单 | 核医学科（乙级） | 源库 |
| 6 | 89Sr | 液体 | 使用 | 3.7×109 | 3.7×107 | 7.4×1011 | 治疗 | 很简单 | 核医学科（乙级） | 源库 |
| 7 | 18F | 液体 | 使用 | 7.4×109 | 7.4×106 | 1.48×1011 | 诊断 | 很简单 | 核医学科（乙级） | 源库 |

注：1、日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）  2、以上非密封放射性物质正在办理验收批复。

表4 射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大 能量（Mev） | 额定电流（mA）/ 剂量率（Gy/h） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用直线加速器 | Ⅱ | 1 | Elekta compact | 电子 | 6MeV | 180 | 放疗科 地下一层 | 治疗 | 晋环审批函【2017】234号 |

- X射线机

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 用途 | 工作场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板数字化X线摄影机 | Ⅲ | 1 | VR/T | 150 | 800 | 诊断 | 体检中心 | 晋环审批函【2017】234号 |
| 2 | 平板数字化X线摄影机 | Ⅲ | 1 | TH | 150 | 800 | 诊断 | 一号住院楼二层DR室 | 晋环审批函【2017】234号 |
| 3 | 平板数字化X线摄影机 | Ⅲ | 1 | TH双板 | 150 | 800 | 诊断 | 三病区一层二照 | 晋环审批函【2017】234号 |
| 4 | 平板数字化乳腺摄影机 | Ⅲ | 1 | 2000D | 30 | 100 | 诊断 | 影像楼二层乳腺摄影室 | 晋环审批函【2017】234号 |
| 5 | 双能X线骨密度仪 | Ⅲ | 1 | Discovery | 140 | 10 | 诊断 | 影像楼二层骨密度室 | 晋环审批函【2017】234号 |
| 6 | 移动X线机 | Ⅲ | 1 | F100 | 120 | 100 | 诊断 | 放射科移动使用 | 晋环审批函【2017】234号 |
| 7 | 16排螺旋 CT机 | Ⅲ | 1 | Lightspeed 16 | 140 | 835 | 诊断 | 影像楼二层 | 晋环审批函【2017】234号 |
| 8 | SPECT单光子断层扫描机 | Ⅲ | 1 | VG5 | 400 | 5 | 诊断 | 影像楼五层ECT机房 | 晋环审批函【2017】234号 |
| 9 | 移动X线机 | Ⅲ | 1 | F100型 | 100 | 100 | 诊断 | 骨科病房 | 晋环审批函【2017】234号 |
| 10 | X线模拟定位机 | Ⅲ | 1 | BL-3 | 250 | 500 | 诊断 | 放疗科 | 晋环审批函【2017】234号 |
| 11 | 血管造影机（DSA） | Ⅱ | 1 | ALLUra Xper FD20 | 125 | 800 | 治疗 | 一号住院楼介入手术室（4） | 晋环审批函【2017】234号 |
| 12 | 平板数字化X线摄影机 | Ⅲ | 1 | DIGITALDIAGNOSTR2.0单板 | 150 | 900 | 诊断 | 影像楼三层第一照射室 | 晋环审批函【2017】234号 |
| 13 | 平板数字化X线摄影机 | Ⅲ | 1 | DIGITALDIAGNOSTR2.0双板 | 150 | 900 | 诊断 | 影像楼三层第二照射室 | 晋环审批函【2017】234号 |
| 14 | 数字胃肠机 | Ⅲ | 1 | Safire17 | 150 | 1000 | 诊断 | 影像楼三层 | 晋环审批函【2017】234号 |
| 15 | 500排CT | Ⅲ | 1 | Discovery750 HD | 140 | 835 | 诊断 | 影像楼四层 | 晋环审批函【2017】234号 |
| 16 | 全景X线机 | Ⅲ | 1 | Planmeca Proline XC | 80 | 16 | 诊断 | 全景机房 | 201814010700000006 |
| 17 | 口腔成像X线机 | Ⅲ | 1 | PLANMECA INTRA | 70 | 8 | 诊断 | 内成像机房 | 201814010700000006 |
| 18 | 手提式X线 透视仪 | Ⅲ | 1 | BJI-1 K1型 | 75 | 0.5 | 诊断 | 骨科家庭病房 | 晋环审批函【2017】234号 |
| 19 | C型臂X线机 | Ⅲ | 1 | JZ06 | 120 | 62.5 | 诊断 | 日间手术室 | 晋环审批函【2017】234号 |
| 20 | 4排螺旋CT | Ⅲ | 1 | 东芝TSX-021B | 135 | 450 | 诊断 | 急诊CT室一层 | 晋环审批函【2017】234号 |
| 21 | DSA | Ⅱ | 1 | ALLura Xper FD20 | 125 | 1250 | 治疗 | 一号住院楼介入手术室（3） | 晋环审批函【2017】234号 |
| 22 | SPECT/CT | Ⅲ | 1 | DiscoveryNM/CT 670 | 140 | 380 | 诊断 | 影像楼五层核医学科 | 晋环审批函【2017】234号 |
| 23 | CT机 | Ⅲ | 1 | Revolution CT | 140 | 635 | 诊断 | 1号住院楼2层 | 晋环审批函【2017】234号 |
| 24 | 血管造影机1 | Ⅱ | 1 | UNIQ FD10 | 125 | 1250 | 治疗 | 一号住院楼介入手术室（1） | 晋环审批函【2017】255号 |
| 25 | 血管造影机2 | Ⅱ | 1 | UNIQ FD20 | 125 | 800 | 治疗 | 一号住院楼介入手术室（2） | 晋环审批函【2017】255号 |
| 26 | 移动X线机1 | Ⅲ | 1 | PX-2000 | 150 | 200 | 诊断 | 全院移动使用 | 201814010700000006 |
| 27 | 移动X线机2 | Ⅲ | 1 | PX-2000 | 150 | 200 | 诊断 | 全院移动使用 | 201814010700000006 |
| 28 | C型臂X线机1 | Ⅲ | 1 | JZ06 | 120 | 62.5 | 诊断 | 1号住院楼6层 | 201814010700000006 |
| 29 | C型臂X线机2 | Ⅲ | 1 | JZ06 | 120 | 62.5 | 诊断 | 1号住院楼6层 | 201814010700000006 |
| 30 | C型臂X线机3 | Ⅲ | 1 | JZ06 | 120 | 62.5 | 诊断 | 1号住院楼6层 | 201814010700000006 |
| 31 | C型臂X线机4 | Ⅲ | 1 | ARCADIS ORBIC3D | 110 | 23 | 诊断 | 1号住院楼6层 | 201814010700000006 |
| 32 | C型臂X线机5 | Ⅲ | 1 | JZ08 | 120 | 10 | 诊断 | 1号住院楼6层 | 201814010700000006 |
| 33 | C型臂X线机6 | Ⅲ | 1 | JZ08 | 120 | 10 | 诊断 | 1号住院楼6层 | 201814010700000006 |
| 34 | C型臂X线机7 | Ⅲ | 1 | Cios Selects1 | 110 | 17 | 诊断 | 1号住院楼6层 | 201814010700000006 |
| 35 | C型臂X线机8 | Ⅲ | 1 | Cios Selects1 | 110 | 17 | 诊断 | 1号住院楼6层 | 201814010700000006 |
| 36 | 血管造影机 | Ⅱ | 1 | 未定 | 125 | 1250 | 诊断 | 1号住院楼6层杂交手术室OR-08 | 本次环评（新增设备） |

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源。

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压（kV） | 最大靶电流（μA） | 中子强度（n/s） | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活度（Bq） | 贮存方式 | 数量 |  |

表5 废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称 | 状态 | 核素 名称 | 活度 | 月排放量 | 年排放 总量 | 排放口浓度 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。

- 含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m3）和活度（Bq）。

表6 评价依据

| 法规 文件 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）； （3）《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年10月1日起施行）； （4）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（2005年12月1日起施行）； （5）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2017年12月20日起实施）。 |
| --- | --- |
| 技术 标准 | （1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）； （2）《医疗照射放射防护基本要求》（GBZ179-2006）； （3）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）； （4）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2016）； （5）《射线装置分类办法》（国家环保总局令2006第26号）； （6）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）； （7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号 2017年9月1日起施行）； （8）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）。 |
| 其他 | （1）委托合同。 （2）山西医科大学第二医院关于该项目的防护资料。 |

表7 保护目标与评价标准

7.1 评价范围 根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016），相关规定，本次环评项目的评价范围为：血管造影机所在场所实体屏蔽物边界外50m的范围。

7.2 保护目标 本次环评的综合住院楼六层OR-08杂交手术室拟安装1台血管造影机，1号住院楼北侧为院区，南侧为院区停车场，西侧为门诊楼，东侧为科技楼。 评价范围内无常居住人口，故该项目环境保护目标为：工作人员和机房周围公众成员。

7.3 评价标准 根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013），并按照辐射防护最优化原则，提出本项目的个人有效剂量约束值、剂量率约束值和机房面积控制要求，职业人员、公众人员、有效剂量约束值、剂量率约束值、机房面积控制值详见表7.1。 表7.1 剂量控制目标限值 （1）个人有效剂量约束值 职业人员 公众人员 介入治疗医师有效剂量为5mSv/a 介入控制室操作人员为2mSv/a 介入医师手部年当量有效剂量为500mSv/a 0.1mSv/a （2）周围剂量当量率控制目标值 机房屏蔽墙外、防护门口0.3m 处的周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h。 （3）机房面积控制值 设备名称 机房内最小有效使用面积（m2） 机房内最小单边长度（m） DSA 30 4.5

表8 环境质量和辐射现状

环境质量和辐射现状 8.1 项目地理位置 山西医科大学第二医院区位于太原市五一路382号，地理位置图见附图1，医院平面布置见图见附图2。 8.2 评价区辐射环境质量现状监测 2018年2月，委托杭州旭辐检测技术有限公司对该院本次辐射项目评价范围内的γ辐射剂量率进行了辐射本底监测。 8.2.1 监测内容 环境γ辐射剂量率。 8.2.2 贯穿辐射剂量率监测布点 分别以各新增射线装置机房中心，机房四周墙外、机房楼下场所、机房楼上场所各布一个点位。 8.2.3 监测仪器 本项目监测采用的仪器为X、γ辐射剂量当量率仪，能量相应为>25keV，量程为（0～50）mSv/h，仪器经过国家计量标定，且在有效期内，详见表8.1。 表8.1 监测仪器 监测仪器名称 型号、编号 检定部门 检定证书号 有效期 X、γ辐射剂量当量率仪 451P、JC01-112014 上海市计量测试技术研究院 2017H21-20-1260484001 2017.10.19～2018.10.18 8.2.4 监测方法 环境γ辐射剂量率监测方法按《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）、《环境地表γ辐射剂量率》（GB/T14583-1993）测定规范进行。 8.2.5 质量保证措施 （1）使用的仪器经中国辐射防护研究院校准，确保监测数据的准确、可靠。 （2）严格按照操作规程操作监测仪器，并认真做好记录，专人负责质量保证及核查检查工作。 （3）监测数据处理按《辐射环境监测技术规范》要求进行。 8.3 数据处理 监测数据处理按照《辐射环境监测技术规范》进行，每个监测点读取10个数据，取其算术平均值，并用仪器刻度因子进行修正以后，作为该点的监测数据。 8.4 辐射环境质量现状评价 该单位拟用射线装置周围环境贯穿辐射剂量率监测结果见下表8.2。 表8.2 射线装置机房四周环境γ辐射剂量率监测结果 单位：μSv/h 序号 房间 监测点位 本底监测值 1 血管造影机机房机房 杂交手术室OR-08 手术室中央 0.06 2 手术室控制间中央 0.06 3 手术室西墙外表面0.3m处（控制室、设备间） 0.06 4 手术室北墙外表面0.3m处（走廊） 0.05 5 手术室南墙外表面0.3m处（走廊） 0.11 6 手术室东墙外表面0.3m处（手术室） 0.06 7 手术室楼上距地面1m处（空调机房） 0.07 8 手术室楼下距地面1.7m处（ICU） 0.07 该医院本次拟用射线装置各机房周围环境质量现状环境γ辐射剂量率监测值在（0.05～0.11）μSv/h之间，为太原市室内天然环境贯穿辐射剂量正常本底水平。

表9 项目工程分析与源项

9.1 工艺设备和工艺分析 X射线是高速电子与靶物质相互作用产生的。医用X射线诊断设备是利用人体不同的组织或者组织与造影剂密度的差别，对X射线吸收能力不同的特点，透射人体的X线使荧光屏、电子暗盒或感光胶片显影，来间接观察内脏形态的变化、器官活动情况等，辅助临床诊断。目前主要由两种诊断方法：透视与摄影。 9.1.1 数字减影血管造影系统（DSA） （1）工作原理 数字减影血管造影系统（DSA）属于Ⅱ类X射线装置。 数字减影血管造影是计算机与常规血管造影相结合的一种检查方法，是集电视技术、影像增强、数字电子学、计算机技术、图像处理技术科技手段于一体的系统。DSA主要采用时间减影法，即将预检部位影像与造影剂注入后摄取的造影片在计算机中进行数字相减处理，仅显示有造影剂充盈的结构，具有高精密度和灵敏度。 （2）系统组成 诊断用X线机是由产生X线的X线管、供给X线管灯丝电压及管电压的高压发生器、控制X线的量和质及曝光时间的控制装置，以及为满足诊断需要而装配的各种机械装置和辅助装置及外围设备组成。 （3）操作流程 使用DSA设备辅助介入治疗手术过程如下： ①患者仰卧于手术室； ②医生、护士进行术前准备，穿戴防护用品进入手术室； ③进行经皮静脉穿刺，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于静脉内；④经鞘插入导管，推送导管； ⑤在X线透视引导下，将导管送达检查治疗部位，施行检查、治疗，并留X线片记录； ⑥撤出导管，穿刺部位止血包扎。 图9.1 辅助介入手术诊疗流程图 9.1.4 污染因子 数字减影血管造影（DSA）运行期间主要的污染因子为X射线，X射线装置只有在开机并处于出束状态时才会发生X射线，开机出束时，贯穿和漏射、散射的X射线对周围环境造成辐射污染。在X射线机使用过程中，X射线贯穿机房屏蔽致使操作间的职业人员和机房周围的人员产生辐射影响。介入手术需借助X射线检查系统引导下操作，治疗过程中工作人员将曝露于X射线机附近，人员受照剂量较高。 DSA在运行时均采用实时成像系统，不洗片，无其它废气、 废水和固体废弃物产生。因此，在开机期间，X射线是污染环境的主要因子。 9.1.5 工作负荷 根据医院提供的资料，预计血管造影机全年接待病人约2000人次，其工作负荷情况见表 9.1。 表 9.1 血管造影机使用场所及工作负荷 设备名称 工作场所 工作内容 年诊断人次数 每人次所需时间 年有效开机时间 血管造影机 1号住院楼6层OR-08杂交手术室 介入诊疗 2000 20min 700h 9.2 污染源项描述 通过以上分析可知，血管造影机及其他X射线装置随机器的开机或关机，X射线产生或消失，开机时的X射线是污染环境的主要因子，污染途径为外照射。

表10 辐射安全与防护

10.1 项目安全设施 10.1.1 工程概况 本次拟在综合住院楼六层布置16间手术室，本次针对其中OR-08杂交手术室开展环评工作，安装一台血管造影机（新增设备）。 10.1.2 屏蔽情况 （1）射线装置机房平面布置 杂交手术室OR-08均位于新建综合住院楼六层，机房长为8.55m，宽为7.2m，面积为61.56m2； （2）机房周围环境及屏蔽情况表 表10.1 血管造影机1机房周围环境及屏蔽情况表 机房 屏蔽位置 相邻场所 屏蔽层厚度mm 射线情况 血管造影机 OR-08 东墙 手术室 3mm铅板防护 散射 南墙 走廊 散射 西墙 控制室 设备间 散射 北墙 走廊 散射 屋顶 空调机房 100mm厚钢筋混凝土+20mm厚C25砼 +30mm厚硫酸钡水泥（相当于4mm铅当量） 散射 地板 ICU 100mm厚钢筋混凝土+20mm厚C25砼 +30mm厚硫酸钡水泥（相当于4mm铅当量） 散射 医生通道 防护门 控制室 走廊 3mm铅当量的铅防护门 散射 病人通道 防护门 走廊 3mm铅当量的铅防护门 散射 观察窗 控制室 3mm铅当量的铅玻璃 散射 10.1.3 污染防治和安全防护措施 （1）血管造影机房应设置的污染防治和安全防护措施 本次环评的血管造影机房属于新建，提出如下污染防治措施： ①场所设施 应合理设置机房的门、窗和管线口位置。 机房应设有观察窗和摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到患者和受检者的状态。 机房的布局要合理，应避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置；机房不得堆放与该设备诊断工作无关的杂物； 机房门外应有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句。 机房门应有闭门装置，且工作状态指示灯与机房相通的门能有效联动。 应将放射工作场所分为控制区和监督区。操作室与照射室应隔室操作室。 介入室控制区是指以病人通道防护门为界的机房内部，此区域严格控制人员进入。监督区包括机房防护门外的候诊区、控制室及机房走廊通道，此区域内应尽量减少非工作人员的停留时间，避免受到可能产生的不必要的辐射。 血管造影机介入医师应穿戴好防护用品，认真佩戴热释光个人剂量计和腕部剂量计，严格按照操作规程进行操作，严防超剂量事故发生。 ②监测设备 A、介入机房内还应该配置1台固定式辐射剂量监测仪。 B、血管造影机配置1台便携式辐射监测仪器对作业过程进行实时监测。 C、辐射工作人员应每人配备1个个人热释光剂量计，手术师应配备腕部剂量计。 ③防护用品 该单位还应为医护人员及患者配置相应的防护用品。配置要求见下表10.2。 表10.2 介入机房个人防护用品和辅助防护设施配置要求 设备 工作人员 患者和受检者 介入 个人防护用品 辅助防护设施 个人防护用品 铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜（不小于4套） 选配：铅橡胶手套 铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏 选配：移动铅防护屏风 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、阴影屏蔽器具

10.2 三废的治理 血管造影机是介入手术时对人体心血管各部位进行显影的设备，与其他医用Ⅲ类X线机工作原理一样，统称为射线装置。射线装置开机时利用射线进行显影、检查和拍片诊断，产生的X射线会对周围环境造成影响，但是这种X射线是随机器的开机、关机而产生和消失的，因此在开机时X射线是污染环境的主要因子。 本次环评射线装置在工作时没有放射性废水和固体废物的产生。

表11 环境影响分析

11.1 建设阶段对环境的影响 该医院新建综合住院楼项目已经编制了建设项目环境影响报告书，该报告书已经取得了批复，晋环函字【2014】587号，本次射线装置机房的建设属于该楼的一部分，其施工期对环境的影响已纳入该新建综合住院楼建设项目的环境影响评价中，本项目不再对其进行影响分析。

11.2 运行阶段对环境的影响 11.2.1机房屏蔽效能核实 （1）血管造影机机房屏蔽能效核实 本次拟增血管造影机机房平面布置及屏蔽情况与标准比对分析，标准符合性分析如下： 表11.1 标准符合性 项目 标准 屏蔽 最小单边长度 最小有效面积 标准 有用线束方向铅当量3mm、 非有用线束方向铅当量2mm 4.5m 30m2 血管造影机 3mm 7.2m 61.56m2 符合性 满足 满足 满足 表11.2 标准符合性 项目 标准 标准 血管造影机房屏蔽情况 符合性 屏蔽 有用线束方向2mm铅当量、非有用线束方向2mm铅当量 东、南、西、北四墙壁：3mm铅板防护 顶面防护：100mm厚钢筋混凝土+20mm厚C25砼+30mm厚硫酸钡水泥（相当于4mm铅当量） 满足 地面防护：100mm厚钢筋混凝土+20mm厚C25砼+30mm厚硫酸钡水泥（相当于4mm铅当量） 满足 门：3mm铅当量的铅防护门 满足 门：3mm铅当量的铅防护门 满足 窗：3mm铅当量的铅玻璃 满足 本次拟用的Ⅱ类射线装置血管造影机所在的机房设计屏蔽与GBZ130-2013中相同类型X射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求比对可知，机房设计屏蔽可以满足屏蔽防护铅当量厚度要求。因此机房墙外的剂量率能满足小于2.5μSv/h的限值要求。 11.2.2有效剂量分析预测 （1）有效剂量分析预测 本次环评采用类比的方法对手术师受照剂量进行评价。该院拟使用设备管电压、管电流与临汾市第四人民医院现运行血管造影机设备及采取的屏蔽措施、设备参数相近，详见表11.3。根据临汾市第四人民医院监测结果，工况下手术师位置处（医师胸部铅衣内）为0.64μGy/h，换算为额定电压和电流下为2.75μGy/h。 表11.3 血管造影机类比情况表 单位 设备型号 管电压（kV） 输出电流（mA） 工况 山西医科大学第二医院 ALLura Xper FD20 125 1250 / 临汾市第四人民医院 UNIQ FD20 125 1000 电流：300mA 电压：120kV ①有效剂量计算模式 H= D×T×Q×WR×WT 式中：H—射线所致的有效剂量当量，Sv； D—吸收剂量率，Gy/h； T—受照时间，h； Q—吸收剂量率转换成有效剂量当量率的转换因子，取1（Sv/h）/（Gy/h）； WT=1—组织权重因子； WR=1—辐射类型的权重因子。 ②参数的选取 受照时间T的选取，即：T血管造影机手术师=600h/a； T血管造影机职业人员=600h/a；T血管造影机公众成员=150-600h/a。 剂量率D的选取，即：即：D血管造影机手术师胸部铅衣内=2.75μSv/h，以临汾市第四人民医院类比数据计算；D血管造影机职业人员=0.04μSv/h，D血管造影机公众=0.04μSv/h。 ③有效剂量结果评价 血管造影机运行期间介入医生所受个人最大年有效剂量为1.65mSv/a，低于本次评价5mSv/a的个人有效剂量约束值； 根据该医院2016年度山西医科大学第二医院外照射个人剂量年度报告，手部年当量剂量值最大为17.01mSv/a，低于介入医师手部年当量有效剂量为500mSv/a的评价标准； 控制间操作人员所受个人最大年有效剂量为0.024mSv/a，低于本次评价2mSv/a的个人有效剂量约束值； 公众所受个人最大年有效剂量为0.006-0.024mSv/a，低于本次评价0.1mSv/a的个人有效剂量约束值。

11.3 事故影响分析 射线装置运行中可能出现的事故： （1）指示灯失效，X射线诊断过程仍然在运行，人员误入机房而造成超剂量照射。 预防处理措施：按操作规程定期对各个联锁装置进行检查，发现故障及时清除，严禁在门外警示灯失效的情况下违规操作。 （2）工作人员或病员陪伴进入机房后，未全部撤离，仍有人员滞留在机房内，且没有采取辐射防护设施，放射设备开始出线后，滞留人员受到不必要的照射。 预防处理设施：撤离机房时清点人数，必须按程序对机房进行全视角搜寻，在开机之前请未作防护的人员离开机房。 （3）辐射工作人员、公众成员意识不强 辐射工作人员由于意识不强，在进入机房后不注意自身的防护，在非必要的情况下长时间的停留在机房内，受到不必要的照射。 预防措施：加强培训和学习，提高工作人员的辐射防护意识；建立管理制度，规定无关人员不得进入机房。

表12 辐射安全管理

12.1 辐射安全与环境保护管理机构的设置 （1）山西医科大学第二医院已于2017年06月16日换领了辐射安全许可证，晋环辐证【00204】，有效期至2022年06月15日。 （2）已设立了辐射安全监督领导管理机构，由院长为组长，并由专人专职负责辐射安全工作。 取得辐射安全培训合格证书的人员，每四年接受一次再培训。

12.2 辐射安全管理规章制度 12.2.1 现有的环境管理措施 （1）场所设施 已制定《操作规程》、《辐射防护和安全保护制度》、《射线装置设备维护保养制度》。 （2）监测 已制定《射线工作场所和工作人员个人剂量监测方案》。 （3）人员 ①已制定《射线工作人员培训和再培训计划》。 ②已制定《放射工作人员个人剂量管理制度》。 ③该院目前共有辐射工作人员152人，均已接受初级辐射安全防护专业知识及相关法律法规的培训和考核，并取得了上岗证，辐射工作人员上岗证均在有效期内。本次DSA介入操作人员均为医院原取得上岗证的人员。本次不增加辐射工作操作人员。 （4）应急 已制定《辐射事故应急预案》。 （5）其它 每年编写辐射项目安全和防护年度评估报告，并于1月31日前向发证机关提交上一年度的评估报告。 12.2.2 需完善的辐射环境管理措施 （1）场所设施 应制定新增设备的《设备操作规程》。 （2）监测 ①应制定《监测仪表使用与校验管理制度》。 ②应制定《监测方案》。 ③将新增设备纳入原有的管理体系进行管理。依据建设单位的整体源项概况须配置辐射环境监测仪器开展场所与环境的辐射环境剂量率监测。监测数据写入年度评估报告。 （3）人员 ①应建立《X线诊断中受检者防护规定》。 ②对已建立的个人剂量档案应当终生保存；辐射工作人员有权查阅和复制本人的个人剂量档案，辐射工作人员调换单位的，原用人单位应当向新用人单位或者辐射工作人员本人提供个人剂量档案的复制件。 （4）其它 ①完善X射线装置管理台帐内容。 ②将个人有效剂量等相关信息录入全国辐射安全监管数据库。 ③依据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的规定，完成环评审批后应变更辐射安全许可证内容。 ④必须根据需要定期对所有的规章制度等文件进行修订，使其适时、完善和便于实施。 （5）应加强核安全文化宣贯，宣贯内容核心为核与辐射安全法规基本要求及核安全文化基本理念。主要内容应包括： ①认真学习核与辐射安全法规知识； ②全面、深刻知悉与业务相关的各项核安全法规要求，增强忧患意识、责任意识、诚信意识、敬畏意识和守法意识； ③自觉应用核与辐射安全法规开展相关工作； ④严格守法，维护核与辐射安全法规的权威和尊严； ⑤提高辐射安全工作人员的认识水平，文化素养和工作能力，强化核安全文化建设，提升核与辐射安全水平。 （6）将医疗照射照射指导水平纳入辐射污染防治措施。

12.3 辐射监测 12.3.1 监测目的 通过对核技术应用项目使用场所、周围环境辐射剂量率监测，了解该项目运行期间对周围环境的影响；通过个人有效剂量监测，确定工作人员受照剂量情况。 12.3.2 监测任务的承担 委托有相应监测资质的单位来承担监测任务。 12.3.3 监测方法 按照《辐射环境监测技术规范》HJ/T61-2001，《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2016）等。 12.3.4 监测内容 项目监测内容主要是工作场所的贯穿辐射剂量率监测和个人有效剂量监测。 12.3.5 监测点位置及频次 （1）血管造影机机房贯穿辐射剂量率监测： 介入医师铅衣下及操作台前、铅玻璃前和机房门口0.3m和1m处、操作室屏蔽门0.3m和1m处、走廊、电缆及管道的出入口、机房四周墙壁外表面0.3m及机房上方房间、下方房间； 监测频次1次/年。 （2）个人有效剂量监测为1次/3个月，4次/年。

12.4 辐射事故应急 12.4.1 事故分析 根据《射线装置分类办法》，该医院拟用1台Ⅱ类X射线装置，血管造影机虽然属于Ⅱ类X射线装置，为低危险射线装置，事故一般不会造成受照人员的放射损伤，但长时间照射，仍可对受照人员造成可恢复的临时性损伤。 综上所述，该医院最大可信事故为血管造影机发生超剂量照射事故，产生事故的原因主要包括以下情况： （1）由于机械磨损或联锁电路出了问题，使联锁装置失控后人员误入机房，到达射束范围时，会发生超剂量照射事故。 （2）患者接受治疗时，其家属未及时撤离，而又正好避开监视器视区，工作人员因疏忽大意未按规程清场，关门开机，造成事故发生。 其他射线装置的控制室和机房都有铅玻璃，并有门灯联锁装置，一般不会造成人员误照射事件。 针对这些事故所采取的措施是： （1）紧急停机。 （2）立即启动辐射事故应急预案，立即采取应急措施，疏散事故现场人员，并及时上报。 （3）造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。 同时，应采取措施预防事故的发生： （1）联锁装置应定期检查、维护。 （2）工作人员不得擅离控制台。 （3）工作人员应严格按操作规程开机。 12.4.2 事故报告 根据国家环保部18号令《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》要求，发生辐射事故或者发生可能引发辐射事故的运行故障时，使用单位应当立即启动本单位的应急方案，立即采取应急措施，向当地人民政府环境保护主管部门报告，并在两小时内填写初始报告。 12.4.3 应急预案 （1）建立事故报告制度，制定事故应急预案领导组，责任到人，发生事故时应立即启动应急预案。 （2）由专人负责应急事故的文件、器材、工具、设备，对其经常进行监督检查。 （3）对应急预案的内容每年进行演习。 （4）注意运用间歇曝光，并随时关注控制X射线透视时间和X射线输出剂量率。 （5）认真贯彻执行国家一系列放射防护与安全法规、标准，建立良好的质量保证制度和实施安全操作规程，尤其所有相关工作人员必须通过定期培训和继续教育不断提高专业技能和安全文化素养，并具体落实到日常各个环节的行动上。

表13 结论与建议

13.1 结论 13.1.1 本次评价内容及污染途径 山西医科大学第二医院本次评价的内容为：综合住院楼六层间杂交手术室OR-08，拟安装一台血管造影机（新增设备）。 其污染途径为X射线辐射外照射。 13.1.2 辐射实践正当性 该医院本次开展的核技术应用项目（使用Ⅱ类医用X射线装置），在医疗诊断和手术辅助治疗方面有其他技术无法代替的特点，对保障健康、拯救生命起了十分重要的作用。项目运行后，为病人提供了一个优越的诊断环境，具有明显的社会效益，同时将提高医院的档次及服务水平，吸引更多的就诊人员，医院在保障病人健康的同时也为医院创造了更大的经济效益。因此，该医院X射线装置的使用对受电离辐射的个人和社会所带来的利益远大于其引起的辐射危害，项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践的正当性”的原则与要求。 13.1.3 选址的合理性 本次环评的1台血管造影机安装于新建1号住院楼6层OR-08杂交手术室，该设备设置有单独的机房，采取了隔室操作，且机房最小单边距及最小有效面积均满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）标准要求。各个机房四周在符合标准的辐射屏蔽下，所致工作人员及公众成员的有效剂量满足标准要求，从辐射环境保护角度分析，该医用X射线装置选址合理。 13.1.4 剂量率现状评价结论 该医院拟用射线装置机房周围环境质量现状环境贯穿辐射剂量率监测值在（0.05～0.11）μSv/h之间，属于太原市天然本底水平。 通过对该医院机房屏蔽情况与《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）标准要求对比，可预测山西医科大学第二医院1台血管造影机正常运行后，机房屏蔽墙外及防护门外30cm处剂量当量率变化值满足约束值2.5μSv/h的要求。 13.1.5 有效剂量预测评价结论 拟用血管造影机运行期间介入医生所受个人最大年有效剂量为1.65mSv/a，低于本次评价5mSv/a的个人有效剂量约束值； 根据该医院2016年度山西医科大学第二医院外照射个人剂量年度报告，手部年当量剂量值最大为17.01mSv/a，低于介入医师手部年当量有效剂量为500mSv/a的评价标准； 控制间操作人员所受个人最大年有效剂量为0.024mSv/a，低于本次评价2mSv/a的个人有效剂量约束值； 公众所受个人最大年有效剂量为0.006-0.024mSv/a，低于本次评价0.1mSv/a的个人有效剂量约束值。 13.1.6 环境管理措施 该院应严格按照本报告中从场所设施、监测、应急、人员方面提出的相应制度，并按要求严格实施后，安全和防护环境管理措施能够满足开展本项目的环保要求。 13.1.7 污染防治和安全防护措施 该院本次核技术应用项目中，拟用的医用射线装置机房在按本报告所提要求完善，如为受检患者配备相应的防护用品及为新增工作人员配备热释光个人剂量计等后，其污染防治措施基本合理。 13.1.8 建设单位从事辐射技术的能力 该院目前共有辐射工作人员152人，均已接受初级辐射安全防护专业知识及相关法律法规的培训和考核，并取得了上岗证，辐射工作人员上岗证均在有效期内。本次血管造影机介入操作人员均为医院原取得上岗证的人员。该院为辐射工作人员每人佩戴了1个热释光个人剂量计等相关的防护用品，该院具备从事相关辐射技术应用的能力。 13.1.9 总结论 综上所述，山西医科大学第二医院使用Ⅱ类医用X射线装置项目只要严格采取本报告所述的环境管理、环境监测、安全防护措施，辐射设施的使用是可以达到环保和辐射安全的要求，对于环境和公众是安全的，项目是可行的。

13.2 建议 （1）要在整个运行期间认真完善及落实各项规章制度。 （2）要认真落实本报告所述的各项环保措施。

表14 审批

下一级环保部门预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

# Text boxes

就诊患者

确定诊疗方法

告知患者及家属手术风险、辐射危害

确定治疗方案

机器开机自检

医生与患者穿戴防护用品进入手术治疗室

关闭屏蔽门

在X射线引导下进行手术

治疗完毕，关机

X射线